## Type K TC Fit
	Type K Thermocouple voltage as a function of temperature and model equations to fit the data
	1 microvolt of noise corresponds to a temperature error of .025 °C

			m1=	2.5379E+01			m1=	2.5345E+01			m1=	3.9420E-02				m1=	3.9466E-02
			m2=	-1.5491E+00			m2=	1.4740E+01			m2=	-9.1206E-05				m2=	-2.1672E-03
			m3=	-1.4079E-01			m3=	-5.8703E-01			m3=	-3.8258E-07				m3=	4.6164E-05
			m4=	5.1603E-02			m4=	1.6176E-01			m4=	5.4278E-09				m4=	4.3646E-07
			m5=	-4.4242E-02			m5=	5.9736E-01			m5=	-2.9710E-03				m5=	-5.5543E-02
			m6=	-8.5332E-03			m6=	-1.6160E-02			m6=	-4.9691E-06				m6=	1.2098E-03				Data was taken from the NIST site: http://srdata.nist.gov/its90/main/
			m7=	2.2214E-03			m7=	5.6377E-03			m7=	1.2556E-07				m7=	1.0007E-05

			T from V, -50°C to 500°C				T from V, -20°C to 100°C				V from T, -50°C to 500°C					V from T, -20°C to +50°C
				Max error =	0.034			Max error =	0.013				Max error =	0.045				Max error =	0.014
				Min error =	-0.049			Min error =	-0.012				Min error =	-0.024				Min error =	-0.012
				Average error =	0.015			Average error =	0.006				Average error =	0.012				Average error =	0.006
Temperature (°C)	Voltage (mV)		Tmodel	Error	Abs Error		Tmodel	Error	Abs Error		Vmodel	Error	Error as a Temperature	Abs Error		Vmodel for T=-20 to +50	Error	Error as a Temperature	Abs Error		The following fits were performed in kaleidagraph.
-50	-1.889		-49.96	-0.043	0.043		-47.92	-2.084	2.084		-1.890	0.00069	0.017	0.017		-1.880	-0.0093	-0.235	0.235		Compute T from V for T=-50 to +500:
-49	-1.854		-48.98	-0.017	0.017		-46.88	-2.118	2.118		-1.854	-0.00012	-0.003	0.003		-1.845	-0.0092	-0.234	0.234			(m1*m0+m2*m0*m0+m3*m0*m0*m0+m4*m0*m0*m0*m0)/(1+m5*m0+m6*m0*m0+m7*m0*m0*m0);
-48	-1.818		-47.98	-0.016	0.016		-45.79	-2.211	2.211		-1.818	-0.00002	-0.001	0.001		-1.810	-0.0083	-0.210	0.210
-47	-1.782		-46.99	-0.013	0.013		-44.65	-2.350	2.350		-1.782	-0.00003	-0.001	0.001		-1.774	-0.0075	-0.191	0.191
-46	-1.745		-45.97	-0.035	0.035		-43.40	-2.599	2.599		-1.746	0.00086	0.022	0.022		-1.739	-0.0059	-0.150	0.150
-45	-1.709		-44.97	-0.027	0.027		-42.05	-2.951	2.951		-1.710	0.00066	0.017	0.017		-1.704	-0.0054	-0.138	0.138
-44	-1.673		-43.98	-0.016	0.016		-40.42	-3.584	3.584		-1.673	0.00037	0.009	0.009		-1.668	-0.0051	-0.130	0.130
-43	-1.637		-43.00	-0.003	0.003		-38.05	-4.955	4.955		-1.637	-0.00002	-0.001	0.001		-1.632	-0.0049	-0.125	0.125
-42	-1.600		-41.98	-0.016	0.016		-31.97	-10.031	10.031		-1.600	0.00050	0.013	0.013		-1.596	-0.0039	-0.098	0.098
-41	-1.564		-41.00	0.002	0.002		-79.98	38.979	38.979		-1.564	-0.00007	-0.002	0.002		-1.560	-0.0039	-0.100	0.100
-40	-1.527		-39.99	-0.006	0.006		-45.30	5.300	5.300		-1.527	0.00026	0.007	0.007		-1.524	-0.0031	-0.079	0.079
-39	-1.490		-38.99	-0.011	0.011		-41.52	2.522	2.522		-1.491	0.00052	0.013	0.013		-1.488	-0.0024	-0.062	0.062
-38	-1.453		-37.99	-0.014	0.014		-39.51	1.508	1.508		-1.454	0.00068	0.017	0.017		-1.451	-0.0019	-0.047	0.047
-37	-1.417		-37.01	0.012	0.012		-38.03	1.030	1.030		-1.417	-0.00024	-0.006	0.006		-1.415	-0.0024	-0.061	0.061
-36	-1.380		-36.01	0.013	0.013		-36.72	0.722	0.722		-1.380	-0.00025	-0.006	0.006		-1.378	-0.0021	-0.053	0.053
-35	-1.343		-35.02	0.016	0.016		-35.53	0.525	0.525		-1.343	-0.00034	-0.009	0.009		-1.341	-0.0019	-0.047	0.047
-34	-1.305		-33.99	-0.006	0.006		-34.36	0.363	0.363		-1.305	0.00049	0.013	0.013		-1.304	-0.0008	-0.019	0.019
-33	-1.268		-33.00	0.002	0.002		-33.27	0.272	0.272		-1.268	0.00024	0.006	0.006		-1.267	-0.0008	-0.019	0.019
-32	-1.231		-32.01	0.011	0.011		-32.21	0.210	0.210		-1.231	-0.00009	-0.002	0.002		-1.230	-0.0008	-0.022	0.022
-31	-1.194		-31.02	0.022	0.022		-31.17	0.167	0.167		-1.193	-0.00050	-0.013	0.013		-1.193	-0.0010	-0.027	0.027
-30	-1.156		-30.01	0.009	0.009		-30.11	0.111	0.111		-1.156	0.00001	0.000	0.000		-1.156	-0.0003	-0.009	0.009
-29	-1.119		-29.02	0.024	0.024		-29.10	0.095	0.095		-1.118	-0.00055	-0.014	0.014		-1.118	-0.0007	-0.019	0.019
-28	-1.081		-28.01	0.015	0.015		-28.06	0.061	0.061		-1.081	-0.00019	-0.005	0.005		-1.081	-0.0002	-0.006	0.006		Compute V from T for T=-50 to +500 :
-27	-1.043		-27.01	0.007	0.007		-27.03	0.034	0.034		-1.043	0.00010	0.002	0.002		-1.043	0.0002	0.005	0.005			(m1*m0+m2*m0*m0+m3*m0*m0*m0+m4*m0*m0*m0*m0)/(1+m5*m0+m6*m0*m0+m7*m0*m0*m0);
-26	-1.006		-26.03	0.028	0.028		-26.04	0.041	0.041		-1.005	-0.00069	-0.018	0.018		-1.006	-0.0005	-0.012	0.012
-25	-0.968		-25.02	0.024	0.024		-25.03	0.026	0.026		-0.967	-0.00055	-0.014	0.014		-0.968	-0.0002	-0.006	0.006
-24	-0.930		-24.02	0.022	0.022		-24.01	0.015	0.015		-0.930	-0.00048	-0.012	0.012		-0.930	-0.0001	-0.002	0.002
-23	-0.892		-23.02	0.022	0.022		-23.01	0.008	0.008		-0.892	-0.00048	-0.012	0.012		-0.892	0.0000	-0.001	0.001
-22	-0.854		-22.02	0.024	0.024		-22.01	0.005	0.005		-0.853	-0.00055	-0.014	0.014		-0.854	0.0000	-0.001	0.001
-21	-0.816		-21.03	0.027	0.027		-21.01	0.006	0.006		-0.815	-0.00069	-0.018	0.018		-0.816	-0.0001	-0.003	0.003
-20	-0.778		-20.03	0.032	0.032		-20.01	0.009	0.009		-0.777	-0.00090	-0.023	0.023		-0.778	-0.0003	-0.008	0.008
-19	-0.739		-19.01	0.013	0.013		-18.99	-0.012	0.012		-0.739	-0.00017	-0.004	0.004		-0.739	0.0004	0.011	0.011
-18	-0.701		-18.02	0.021	0.021		-18.00	-0.004	0.004		-0.700	-0.00051	-0.013	0.013		-0.701	0.0001	0.003	0.003
-17	-0.663		-17.03	0.032	0.032		-17.01	0.006	0.006		-0.662	-0.00092	-0.023	0.023		-0.663	-0.0003	-0.007	0.007
-16	-0.624		-16.02	0.017	0.017		-15.99	-0.007	0.007		-0.624	-0.00038	-0.010	0.010		-0.624	0.0002	0.006	0.006
-15	-0.586		-15.03	0.031	0.031		-15.01	0.007	0.007		-0.585	-0.00092	-0.023	0.023		-0.586	-0.0003	-0.008	0.008
-14	-0.547		-14.02	0.020	0.020		-14.00	-0.003	0.003		-0.546	-0.00051	-0.013	0.013		-0.547	0.0001	0.002	0.002
-13	-0.508		-13.01	0.010	0.010		-12.99	-0.011	0.011		-0.508	-0.00017	-0.004	0.004		-0.508	0.0004	0.010	0.010
-12	-0.470		-12.03	0.029	0.029		-12.01	0.009	0.009		-0.469	-0.00089	-0.023	0.023		-0.470	-0.0003	-0.009	0.009
-11	-0.431		-11.02	0.022	0.022		-11.00	0.004	0.004		-0.430	-0.00067	-0.017	0.017		-0.431	-0.0002	-0.004	0.004
-10	-0.392		-10.02	0.018	0.018		-10.00	0.001	0.001		-0.391	-0.00050	-0.013	0.013		-0.392	0.0000	-0.001	0.001
-9	-0.353		-9.01	0.015	0.015		-9.00	0.000	0.000		-0.353	-0.00040	-0.010	0.010		-0.353	0.0000	0.001	0.001
-8	-0.314		-8.01	0.013	0.013		-8.00	0.000	0.000		-0.314	-0.00036	-0.009	0.009		-0.314	0.0000	0.001	0.001
-7	-0.275		-7.01	0.013	0.013		-7.00	0.002	0.002		-0.275	-0.00037	-0.009	0.009		-0.275	0.0000	-0.001	0.001		Compute V from T for T=-20 to +50C:
-6	-0.236		-6.01	0.014	0.014		-6.00	0.005	0.005		-0.236	-0.00044	-0.011	0.011		-0.236	-0.0001	-0.004	0.004			(m1*m0+m2*m0*m0+m3*m0*m0*m0+m4*m0*m0*m0*m0)/(1+m5*m0+m6*m0*m0+m7*m0*m0*m0);
-5	-0.197		-5.02	0.017	0.017		-5.01	0.009	0.009		-0.196	-0.00056	-0.014	0.014		-0.197	-0.0003	-0.008	0.008
-4	-0.157		-4.00	-0.005	0.005		-3.99	-0.011	0.011		-0.157	0.00026	0.007	0.007		-0.157	0.0005	0.012	0.012
-3	-0.118		-3.00	0.001	0.001		-3.00	-0.004	0.004		-0.118	0.00002	0.001	0.001		-0.118	0.0002	0.004	0.004
-2	-0.079		-2.01	0.008	0.008		-2.00	0.005	0.005		-0.079	-0.00026	-0.007	0.007		-0.079	-0.0002	-0.004	0.004
-1	-0.039		-0.99	-0.010	0.010		-0.99	-0.011	0.011		-0.039	0.00039	0.010	0.010		-0.039	0.0004	0.011	0.011
0	0.000		0.00	0.000	0.000		0.00	0.000	0.000		0.000	0.00000	0.000	0.000		0.000	0.0000	0.000	0.000
1	0.039		0.99	0.011	0.011		0.99	0.012	0.012		0.039	-0.00045	-0.011	0.011		0.039	-0.0005	-0.012	0.012
2	0.079		2.00	-0.002	0.002		2.00	0.000	0.000		0.079	0.00006	0.001	0.001		0.079	0.0000	-0.001	0.001
3	0.119		3.01	-0.014	0.014		3.01	-0.010	0.010		0.118	0.00051	0.013	0.013		0.119	0.0004	0.010	0.010
4	0.158		4.00	0.001	0.001		3.99	0.005	0.005		0.158	-0.00009	-0.002	0.002		0.158	-0.0002	-0.006	0.006
5	0.198		5.01	-0.009	0.009		5.00	-0.003	0.003		0.198	0.00027	0.007	0.007		0.198	0.0001	0.002	0.002
6	0.238		6.02	-0.017	0.017		6.01	-0.010	0.010		0.237	0.00057	0.014	0.014		0.238	0.0004	0.009	0.009
7	0.277		7.00	0.002	0.002		6.99	0.009	0.009		0.277	-0.00017	-0.004	0.004		0.277	-0.0004	-0.010	0.010
8	0.317		8.00	-0.004	0.004		8.00	0.004	0.004		0.317	0.00004	0.001	0.001		0.317	-0.0002	-0.006	0.006
9	0.357		9.01	-0.008	0.008		9.00	0.000	0.000		0.357	0.00020	0.005	0.005		0.357	-0.0001	-0.002	0.002
10	0.397		10.01	-0.012	0.012		10.00	-0.002	0.002		0.397	0.00032	0.008	0.008		0.397	0.0000	0.001	0.001
11	0.437		11.01	-0.014	0.014		11.00	-0.004	0.004		0.437	0.00039	0.010	0.010		0.437	0.0001	0.003	0.003
12	0.477		12.01	-0.015	0.015		12.00	-0.004	0.004		0.477	0.00041	0.010	0.010		0.477	0.0002	0.004	0.004
13	0.517		13.01	-0.014	0.014		13.00	-0.004	0.004		0.517	0.00040	0.010	0.010		0.517	0.0002	0.004	0.004
14	0.557		14.01	-0.013	0.013		14.00	-0.002	0.002		0.557	0.00033	0.008	0.008		0.557	0.0001	0.003	0.003
15	0.597		15.01	-0.011	0.011		15.00	0.001	0.001		0.597	0.00023	0.006	0.006		0.597	0.0000	0.001	0.001		Compute T from V for T= –20 to +100:
16	0.637		16.01	-0.007	0.007		16.00	0.004	0.004		0.637	0.00008	0.002	0.002		0.637	-0.0001	-0.002	0.002			(m1*m0+m2*m0*m0+m3*m0*m0*m0+m4*m0*m0*m0*m0)/(1+m5*m0+m6*m0*m0+m7*m0*m0*m0);
17	0.677		17.00	-0.003	0.003		16.99	0.009	0.009		0.677	-0.00011	-0.003	0.003		0.677	-0.0003	-0.007	0.007
18	0.718		18.02	-0.022	0.022		18.01	-0.010	0.010		0.717	0.00066	0.017	0.017		0.717	0.0005	0.014	0.014
19	0.758		19.02	-0.015	0.015		19.00	-0.003	0.003		0.758	0.00039	0.010	0.010		0.758	0.0003	0.007	0.007
20	0.798		20.01	-0.008	0.008		20.00	0.004	0.004		0.798	0.00008	0.002	0.002		0.798	0.0000	0.000	0.000
21	0.838		21.00	0.001	0.001		20.99	0.013	0.013		0.838	-0.00027	-0.007	0.007		0.838	-0.0003	-0.008	0.008
22	0.879		22.01	-0.014	0.014		22.00	-0.002	0.002		0.879	0.00034	0.009	0.009		0.879	0.0003	0.007	0.007
23	0.919		23.00	-0.004	0.004		22.99	0.008	0.008		0.919	-0.00009	-0.002	0.002		0.919	-0.0001	-0.003	0.003
24	0.960		24.02	-0.017	0.017		24.01	-0.005	0.005		0.960	0.00044	0.011	0.011		0.960	0.0004	0.011	0.011
25	1.000		25.00	-0.005	0.005		24.99	0.007	0.007		1.000	-0.00006	-0.002	0.002		1.000	-0.0001	-0.002	0.002
26	1.041		26.02	-0.016	0.016		26.00	-0.004	0.004		1.041	0.00040	0.010	0.010		1.041	0.0004	0.009	0.009
27	1.081		27.00	-0.002	0.002		26.99	0.010	0.010		1.081	-0.00018	-0.005	0.005		1.081	-0.0002	-0.005	0.005
28	1.122		28.01	-0.012	0.012		28.00	0.000	0.000		1.122	0.00021	0.005	0.005		1.122	0.0002	0.004	0.004
29	1.163		29.02	-0.020	0.020		29.01	-0.009	0.009		1.162	0.00056	0.014	0.014		1.162	0.0005	0.013	0.013
30	1.203		30.00	-0.003	0.003		29.99	0.008	0.008		1.203	-0.00012	-0.003	0.003		1.203	-0.0002	-0.004	0.004
31	1.244		31.01	-0.010	0.010		31.00	0.000	0.000		1.244	0.00017	0.004	0.004		1.244	0.0001	0.003	0.003
32	1.285		32.02	-0.016	0.016		32.01	-0.006	0.006		1.285	0.00042	0.011	0.011		1.285	0.0003	0.009	0.009
33	1.326		33.02	-0.022	0.022		33.01	-0.012	0.012		1.325	0.00064	0.016	0.016		1.325	0.0006	0.014	0.014
34	1.366		34.00	-0.002	0.002		33.99	0.008	0.008		1.366	-0.00017	-0.004	0.004		1.366	-0.0003	-0.006	0.006
35	1.407		35.01	-0.005	0.005		35.00	0.004	0.004		1.407	-0.00001	0.000	0.000		1.407	-0.0001	-0.002	0.002
36	1.448		36.01	-0.008	0.008		36.00	0.001	0.001		1.448	0.00011	0.003	0.003		1.448	0.0000	0.001	0.001
37	1.489		37.01	-0.011	0.011		37.00	-0.002	0.002		1.489	0.00021	0.005	0.005		1.489	0.0001	0.003	0.003
38	1.530		38.01	-0.012	0.012		38.00	-0.003	0.003		1.530	0.00028	0.007	0.007		1.530	0.0002	0.005	0.005
39	1.571		39.01	-0.013	0.013		39.00	-0.004	0.004		1.571	0.00032	0.008	0.008		1.571	0.0002	0.006	0.006
40	1.612		40.01	-0.013	0.013		40.00	-0.005	0.005		1.612	0.00033	0.008	0.008		1.612	0.0003	0.007	0.007
41	1.653		41.01	-0.012	0.012		41.00	-0.004	0.004		1.653	0.00031	0.008	0.008		1.653	0.0003	0.006	0.006
42	1.694		42.01	-0.011	0.011		42.00	-0.003	0.003		1.694	0.00026	0.007	0.007		1.694	0.0002	0.006	0.006
43	1.735		43.01	-0.009	0.009		43.00	-0.002	0.002		1.735	0.00019	0.005	0.005		1.735	0.0002	0.004	0.004
44	1.776		44.01	-0.006	0.006		44.00	0.000	0.000		1.776	0.00010	0.002	0.002		1.776	0.0001	0.002	0.002
45	1.817		45.00	-0.003	0.003		45.00	0.003	0.003		1.817	-0.00002	-0.001	0.001		1.817	0.0000	-0.001	0.001
46	1.858		46.00	0.001	0.001		45.99	0.007	0.007		1.858	-0.00017	-0.004	0.004		1.858	-0.0002	-0.004	0.004
47	1.899		46.99	0.005	0.005		46.99	0.011	0.011		1.899	-0.00034	-0.009	0.009		1.899	-0.0003	-0.008	0.008
48	1.941		48.01	-0.014	0.014		48.01	-0.009	0.009		1.941	0.00047	0.012	0.012		1.940	0.0005	0.013	0.013
49	1.982		49.01	-0.009	0.009		49.00	-0.004	0.004		1.982	0.00026	0.006	0.006		1.982	0.0003	0.008	0.008
50	2.023		50.00	-0.003	0.003		50.00	0.002	0.002		2.023	0.00002	0.001	0.001		2.023	0.0001	0.002	0.002
51	2.064		51.00	0.004	0.004		50.99	0.008	0.008		2.064	-0.00024	-0.006	0.006		2.064	-0.0002	-0.004	0.004
52	2.106		52.01	-0.013	0.013		52.01	-0.010	0.010		2.106	0.00049	0.012	0.012		2.105	0.0006	0.015	0.015
53	2.147		53.01	-0.006	0.006		53.00	-0.002	0.002		2.147	0.00019	0.005	0.005		2.147	0.0003	0.008	0.008
54	2.188		54.00	0.002	0.002		53.99	0.005	0.005		2.188	-0.00013	-0.003	0.003		2.188	0.0000	0.000	0.000
55	2.230		55.01	-0.013	0.013		55.01	-0.011	0.011		2.229	0.00054	0.014	0.014		2.229	0.0007	0.017	0.017
56	2.271		56.00	-0.004	0.004		56.00	-0.003	0.003		2.271	0.00019	0.005	0.005		2.271	0.0003	0.008	0.008
57	2.312		57.00	0.005	0.005		56.99	0.006	0.006		2.312	-0.00018	-0.005	0.005		2.312	-0.0001	-0.002	0.002
58	2.354		58.01	-0.010	0.010		58.01	-0.009	0.009		2.354	0.00043	0.011	0.011		2.353	0.0005	0.014	0.014
59	2.395		59.00	0.000	0.000		59.00	0.001	0.001		2.395	0.00003	0.001	0.001		2.395	0.0001	0.003	0.003
60	2.436		59.99	0.011	0.011		59.99	0.011	0.011		2.436	-0.00038	-0.010	0.010		2.436	-0.0003	-0.008	0.008
61	2.478		61.00	-0.003	0.003		61.00	-0.003	0.003		2.478	0.00019	0.005	0.005		2.478	0.0003	0.006	0.006
62	2.519		61.99	0.008	0.008		61.99	0.008	0.008		2.519	-0.00025	-0.006	0.006		2.519	-0.0002	-0.006	0.006
63	2.561		63.00	-0.004	0.004		63.01	-0.005	0.005		2.561	0.00029	0.007	0.007		2.561	0.0003	0.007	0.007
64	2.602		63.99	0.007	0.007		63.99	0.006	0.006		2.602	-0.00017	-0.004	0.004		2.602	-0.0002	-0.005	0.005
65	2.644		65.01	-0.005	0.005		65.01	-0.007	0.007		2.644	0.00035	0.009	0.009		2.644	0.0003	0.007	0.007
66	2.685		65.99	0.007	0.007		66.00	0.005	0.005		2.685	-0.00014	-0.004	0.004		2.685	-0.0003	-0.007	0.007
67	2.727		67.00	-0.005	0.005		67.01	-0.008	0.008		2.727	0.00036	0.009	0.009		2.727	0.0002	0.004	0.004
68	2.768		67.99	0.008	0.008		68.00	0.005	0.005		2.768	-0.00014	-0.004	0.004		2.768	-0.0004	-0.011	0.011
69	2.810		69.00	-0.003	0.003		69.01	-0.007	0.007		2.810	0.00034	0.009	0.009		2.810	0.0000	-0.001	0.001
70	2.851		69.99	0.009	0.009		69.99	0.005	0.005		2.851	-0.00018	-0.004	0.004		2.852	-0.0006	-0.016	0.016
71	2.893		71.00	-0.002	0.002		71.01	-0.006	0.006		2.893	0.00030	0.008	0.008		2.893	-0.0003	-0.007	0.007
72	2.934		71.99	0.012	0.012		71.99	0.006	0.006		2.934	-0.00024	-0.006	0.006		2.935	-0.0009	-0.023	0.023
73	2.976		73.00	0.001	0.001		73.00	-0.005	0.005		2.976	0.00022	0.006	0.006		2.977	-0.0006	-0.015	0.015
74	3.017		73.99	0.014	0.014		73.99	0.008	0.008		3.017	-0.00032	-0.008	0.008		3.018	-0.0013	-0.032	0.032
75	3.059		75.00	0.003	0.003		75.00	-0.003	0.003		3.059	0.00014	0.003	0.003		3.060	-0.0010	-0.025	0.025
76	3.100		75.98	0.017	0.017		75.99	0.010	0.010		3.100	-0.00041	-0.010	0.010		3.102	-0.0017	-0.043	0.043
77	3.142		76.99	0.006	0.006		77.00	-0.001	0.001		3.142	0.00004	0.001	0.001		3.143	-0.0014	-0.036	0.036
78	3.184		78.00	-0.004	0.004		78.01	-0.012	0.012		3.184	0.00048	0.012	0.012		3.185	-0.0012	-0.030	0.030
79	3.225		78.99	0.009	0.009		79.00	0.001	0.001		3.225	-0.00007	-0.002	0.002		3.227	-0.0019	-0.049	0.049
80	3.267		80.00	-0.001	0.001		80.01	-0.010	0.010		3.267	0.00038	0.010	0.010		3.269	-0.0017	-0.043	0.043
81	3.308		80.99	0.012	0.012		81.00	0.003	0.003		3.308	-0.00017	-0.004	0.004		3.310	-0.0025	-0.063	0.063
82	3.350		82.00	0.002	0.002		82.01	-0.008	0.008		3.350	0.00028	0.007	0.007		3.352	-0.0023	-0.059	0.059
83	3.391		82.99	0.015	0.015		83.00	0.005	0.005		3.391	-0.00026	-0.007	0.007		3.394	-0.0031	-0.079	0.079
84	3.433		84.00	0.004	0.004		84.01	-0.007	0.007		3.433	0.00020	0.005	0.005		3.436	-0.0030	-0.075	0.075
85	3.474		84.98	0.017	0.017		84.99	0.006	0.006		3.474	-0.00034	-0.009	0.009		3.478	-0.0038	-0.097	0.097
86	3.516		85.99	0.006	0.006		86.01	-0.005	0.005		3.516	0.00013	0.003	0.003		3.520	-0.0037	-0.094	0.094
87	3.557		86.98	0.019	0.019		86.99	0.007	0.007		3.557	-0.00040	-0.010	0.010		3.562	-0.0046	-0.116	0.116
88	3.599		87.99	0.007	0.007		88.00	-0.005	0.005		3.599	0.00008	0.002	0.002		3.603	-0.0045	-0.113	0.113
89	3.640		88.98	0.020	0.020		88.99	0.007	0.007		3.640	-0.00043	-0.011	0.011		3.645	-0.0054	-0.136	0.136
90	3.682		89.99	0.008	0.008		90.01	-0.005	0.005		3.682	0.00006	0.002	0.002		3.687	-0.0053	-0.134	0.134
91	3.723		90.98	0.020	0.020		90.99	0.007	0.007		3.723	-0.00044	-0.011	0.011		3.729	-0.0062	-0.158	0.158
92	3.765		91.99	0.007	0.007		92.01	-0.006	0.006		3.765	0.00008	0.002	0.002		3.771	-0.0062	-0.157	0.157
93	3.806		92.98	0.019	0.019		93.00	0.005	0.005		3.806	-0.00040	-0.010	0.010		3.813	-0.0071	-0.181	0.181
94	3.848		93.99	0.006	0.006		94.01	-0.008	0.008		3.848	0.00014	0.003	0.003		3.855	-0.0071	-0.180	0.180
95	3.889		94.98	0.017	0.017		95.00	0.002	0.002		3.889	-0.00032	-0.008	0.008		3.897	-0.0081	-0.205	0.205
96	3.931		96.00	0.003	0.003		96.01	-0.011	0.011		3.931	0.00024	0.006	0.006		3.939	-0.0081	-0.205	0.205
97	3.972		96.99	0.013	0.013		97.00	-0.001	0.001		3.972	-0.00019	-0.005	0.005		3.981	-0.0091	-0.231	0.231
98	4.013		97.98	0.023	0.023		97.99	0.008	0.008		4.014	-0.00060	-0.015	0.015		4.023	-0.0101	-0.257	0.257
99	4.055		98.99	0.009	0.009		99.01	-0.007	0.007		4.055	0.00000	0.000	0.000		4.065	-0.0102	-0.258	0.258
100	4.096		99.98	0.018	0.018		100.00	0.002	0.002		4.096	-0.00039	-0.010	0.010		4.107	-0.0112	-0.285	0.285
101	4.138		101.00	0.002	0.002		101.01	-0.013	0.013		4.138	0.00024	0.006	0.006		4.149	-0.0113	-0.286	0.286
102	4.179		101.99	0.011	0.011		102.01	-0.005	0.005		4.179	-0.00011	-0.003	0.003		4.191	-0.0124	-0.314	0.314
103	4.220		102.98	0.019	0.019		103.00	0.003	0.003		4.220	-0.00045	-0.011	0.011		4.233	-0.0134	-0.341	0.341
104	4.262		104.00	0.002	0.002		104.01	-0.014	0.014		4.262	0.00023	0.006	0.006		4.276	-0.0135	-0.344	0.344
105	4.303		104.99	0.009	0.009		105.01	-0.007	0.007		4.303	-0.00007	-0.002	0.002		4.318	-0.0146	-0.372	0.372
106	4.344		105.98	0.016	0.016		106.00	-0.001	0.001		4.344	-0.00035	-0.009	0.009		4.360	-0.0158	-0.400	0.400
107	4.385		106.98	0.022	0.022		106.99	0.005	0.005		4.386	-0.00062	-0.016	0.016		4.402	-0.0169	-0.429	0.429
108	4.427		108.00	0.003	0.003		108.01	-0.013	0.013		4.427	0.00014	0.004	0.004		4.444	-0.0170	-0.432	0.432
109	4.468		108.99	0.008	0.008		109.01	-0.008	0.008		4.468	-0.00009	-0.002	0.002		4.486	-0.0182	-0.462	0.462
110	4.509		109.99	0.013	0.013		110.00	-0.004	0.004		4.509	-0.00029	-0.007	0.007		4.528	-0.0194	-0.491	0.491
111	4.550		110.98	0.017	0.017		111.00	0.000	0.000		4.550	-0.00047	-0.012	0.012		4.571	-0.0205	-0.521	0.521
112	4.591		111.98	0.020	0.020		112.00	0.004	0.004		4.592	-0.00064	-0.016	0.016		4.613	-0.0217	-0.551	0.551
113	4.633		113.00	-0.001	0.001		113.02	-0.018	0.018		4.633	0.00022	0.006	0.006		4.655	-0.0219	-0.556	0.556
114	4.674		114.00	0.002	0.002		114.02	-0.016	0.016		4.674	0.00011	0.003	0.003		4.697	-0.0231	-0.587	0.587
115	4.715		115.00	0.003	0.003		115.01	-0.014	0.014		4.715	0.00001	0.000	0.000		4.739	-0.0243	-0.617	0.617
116	4.756		116.00	0.005	0.005		116.01	-0.013	0.013		4.756	-0.00006	-0.002	0.002		4.782	-0.0256	-0.649	0.649
117	4.797		116.99	0.006	0.006		117.01	-0.012	0.012		4.797	-0.00011	-0.003	0.003		4.824	-0.0268	-0.680	0.680
118	4.838		117.99	0.006	0.006		118.01	-0.012	0.012		4.838	-0.00014	-0.003	0.003		4.866	-0.0280	-0.711	0.711
119	4.879		118.99	0.005	0.005		119.01	-0.013	0.013		4.879	-0.00014	-0.004	0.004		4.908	-0.0293	-0.743	0.743
120	4.920		120.00	0.004	0.004		120.01	-0.014	0.014		4.920	-0.00012	-0.003	0.003		4.951	-0.0306	-0.775	0.775
121	4.961		121.00	0.003	0.003		121.02	-0.016	0.016		4.961	-0.00007	-0.002	0.002		4.993	-0.0318	-0.808	0.808
122	5.002		122.00	0.001	0.001		122.02	-0.019	0.019		5.002	0.00000	0.000	0.000		5.035	-0.0331	-0.840	0.840
123	5.043		123.00	-0.002	0.002		123.02	-0.022	0.022		5.043	0.00010	0.002	0.002		5.077	-0.0344	-0.873	0.873
124	5.084		124.01	-0.005	0.005		124.03	-0.026	0.026		5.084	0.00022	0.005	0.005		5.120	-0.0357	-0.906	0.906
125	5.124		124.98	0.015	0.015		125.01	-0.006	0.006		5.125	-0.00064	-0.016	0.016		5.162	-0.0380	-0.965	0.965
126	5.165		125.99	0.011	0.011		126.01	-0.011	0.011		5.165	-0.00047	-0.012	0.012		5.204	-0.0393	-0.999	0.999
127	5.206		126.99	0.005	0.005		127.02	-0.017	0.017		5.206	-0.00027	-0.007	0.007		5.247	-0.0407	-1.032	1.032
128	5.247		128.00	0.000	0.000		128.02	-0.024	0.024		5.247	-0.00005	-0.001	0.001		5.289	-0.0420	-1.066	1.066
129	5.288		129.01	-0.007	0.007		129.03	-0.031	0.031		5.288	0.00019	0.005	0.005		5.331	-0.0434	-1.101	1.101
130	5.328		129.99	0.011	0.011		130.02	-0.015	0.015		5.329	-0.00054	-0.014	0.014		5.374	-0.0457	-1.160	1.160
131	5.369		131.00	0.003	0.003		131.02	-0.024	0.024		5.369	-0.00024	-0.006	0.006		5.416	-0.0471	-1.195	1.195
132	5.410		132.01	-0.005	0.005		132.03	-0.034	0.034		5.410	0.00008	0.002	0.002		5.458	-0.0485	-1.230	1.230
133	5.450		132.99	0.011	0.011		133.02	-0.020	0.020		5.451	-0.00058	-0.015	0.015		5.501	-0.0508	-1.290	1.290
134	5.491		134.00	0.001	0.001		134.03	-0.031	0.031		5.491	-0.00021	-0.005	0.005		5.543	-0.0522	-1.326	1.326
135	5.532		135.01	-0.009	0.009		135.04	-0.043	0.043		5.532	0.00019	0.005	0.005		5.586	-0.0536	-1.361	1.361
136	5.572		135.99	0.005	0.005		136.03	-0.031	0.031		5.572	-0.00039	-0.010	0.010		5.628	-0.0560	-1.422	1.422
137	5.613		137.01	-0.006	0.006		137.04	-0.045	0.045		5.613	0.00005	0.001	0.001		5.670	-0.0575	-1.458	1.458
138	5.653		137.99	0.007	0.007		138.03	-0.034	0.034		5.653	-0.00048	-0.012	0.012		5.713	-0.0599	-1.520	1.520
139	5.694		139.01	-0.006	0.006		139.05	-0.050	0.050		5.694	0.00001	0.000	0.000		5.755	-0.0613	-1.556	1.556
140	5.735		140.02	-0.019	0.019		140.07	-0.066	0.066		5.734	0.00053	0.013	0.013		5.798	-0.0627	-1.593	1.593
141	5.775		141.01	-0.008	0.008		141.06	-0.058	0.058		5.775	0.00007	0.002	0.002		5.840	-0.0652	-1.655	1.655
142	5.815		142.00	0.003	0.003		142.05	-0.051	0.051		5.815	-0.00037	-0.009	0.009		5.883	-0.0677	-1.717	1.717
143	5.856		143.01	-0.012	0.012		143.07	-0.069	0.069		5.856	0.00021	0.005	0.005		5.925	-0.0691	-1.754	1.754
144	5.896		144.00	-0.002	0.002		144.06	-0.064	0.064		5.896	-0.00018	-0.005	0.005		5.968	-0.0716	-1.817	1.817
145	5.937		145.02	-0.018	0.018		145.08	-0.084	0.084		5.937	0.00045	0.011	0.011		6.010	-0.0731	-1.854	1.854
146	5.977		146.01	-0.009	0.009		146.08	-0.080	0.080		5.977	0.00010	0.003	0.003		6.053	-0.0755	-1.917	1.917
147	6.017		147.00	-0.001	0.001		147.08	-0.077	0.077		6.017	-0.00022	-0.006	0.006		6.095	-0.0780	-1.981	1.981
148	6.058		148.02	-0.018	0.018		148.10	-0.100	0.100		6.058	0.00047	0.012	0.012		6.138	-0.0795	-2.019	2.019
149	6.098		149.01	-0.011	0.011		149.10	-0.099	0.099		6.098	0.00019	0.005	0.005		6.180	-0.0820	-2.082	2.082
150	6.138		150.00	-0.005	0.005		150.10	-0.099	0.099		6.138	-0.00008	-0.002	0.002		6.223	-0.0846	-2.146	2.146
151	6.179		151.02	-0.023	0.023		151.12	-0.124	0.124		6.178	0.00067	0.017	0.017		6.265	-0.0861	-2.185	2.185
152	6.219		152.02	-0.018	0.018		152.13	-0.125	0.125		6.219	0.00045	0.011	0.011		6.308	-0.0886	-2.249	2.249
153	6.259		153.01	-0.013	0.013		153.13	-0.128	0.128		6.259	0.00024	0.006	0.006		6.350	-0.0911	-2.313	2.313
154	6.299		154.01	-0.008	0.008		154.13	-0.131	0.131		6.299	0.00005	0.001	0.001		6.393	-0.0937	-2.378	2.378
155	6.339		155.00	-0.003	0.003		155.13	-0.135	0.135		6.339	-0.00012	-0.003	0.003		6.435	-0.0962	-2.443	2.443
156	6.380		156.02	-0.024	0.024		156.16	-0.165	0.165		6.379	0.00072	0.018	0.018		6.478	-0.0978	-2.482	2.482
157	6.420		157.02	-0.021	0.021		157.17	-0.170	0.170		6.419	0.00058	0.015	0.015		6.520	-0.1004	-2.547	2.547
158	6.460		158.02	-0.017	0.017		158.18	-0.177	0.177		6.460	0.00046	0.012	0.012		6.563	-0.1029	-2.612	2.612
159	6.500		159.01	-0.014	0.014		159.18	-0.185	0.185		6.500	0.00035	0.009	0.009		6.606	-0.1055	-2.678	2.678
160	6.540		160.01	-0.012	0.012		160.19	-0.193	0.193		6.540	0.00026	0.007	0.007		6.648	-0.1081	-2.743	2.743
161	6.580		161.01	-0.010	0.010		161.20	-0.202	0.202		6.580	0.00018	0.005	0.005		6.691	-0.1107	-2.809	2.809
162	6.620		162.01	-0.008	0.008		162.21	-0.213	0.213		6.620	0.00012	0.003	0.003		6.733	-0.1133	-2.875	2.875
163	6.660		163.01	-0.006	0.006		163.22	-0.224	0.224		6.660	0.00007	0.002	0.002		6.776	-0.1159	-2.941	2.941
164	6.701		164.03	-0.030	0.030		164.26	-0.261	0.261		6.700	0.00103	0.026	0.026		6.818	-0.1175	-2.982	2.982
165	6.741		165.03	-0.029	0.029		165.27	-0.274	0.274		6.740	0.00100	0.025	0.025		6.861	-0.1201	-3.048	3.048
166	6.781		166.03	-0.028	0.028		166.29	-0.288	0.288		6.780	0.00098	0.025	0.025		6.904	-0.1227	-3.114	3.114
167	6.821		167.03	-0.028	0.028		167.30	-0.303	0.303		6.820	0.00098	0.025	0.025		6.946	-0.1253	-3.181	3.181
168	6.861		168.03	-0.028	0.028		168.32	-0.318	0.318		6.860	0.00098	0.025	0.025		6.989	-0.1280	-3.248	3.248
169	6.901		169.03	-0.028	0.028		169.33	-0.335	0.335		6.900	0.00100	0.025	0.025		7.032	-0.1306	-3.315	3.315
170	6.941		170.03	-0.028	0.028		170.35	-0.352	0.352		6.940	0.00102	0.026	0.026		7.074	-0.1332	-3.382	3.382
171	6.981		171.03	-0.028	0.028		171.37	-0.371	0.371		6.980	0.00105	0.027	0.027		7.117	-0.1359	-3.449	3.449
172	7.021		172.03	-0.029	0.029		172.39	-0.390	0.390		7.020	0.00109	0.028	0.028		7.160	-0.1386	-3.516	3.516
173	7.060		173.00	-0.004	0.004		173.39	-0.385	0.385		7.060	0.00013	0.003	0.003		7.202	-0.1422	-3.609	3.609
174	7.100		174.01	-0.005	0.005		174.41	-0.406	0.406		7.100	0.00018	0.005	0.005		7.245	-0.1449	-3.677	3.677
175	7.140		175.01	-0.006	0.006		175.43	-0.428	0.428		7.140	0.00024	0.006	0.006		7.288	-0.1476	-3.745	3.745
176	7.180		176.01	-0.007	0.007		176.45	-0.451	0.451		7.180	0.00030	0.008	0.008		7.330	-0.1502	-3.813	3.813
177	7.220		177.01	-0.009	0.009		177.48	-0.475	0.475		7.220	0.00037	0.009	0.009		7.373	-0.1529	-3.881	3.881
178	7.260		178.01	-0.010	0.010		178.50	-0.500	0.500		7.260	0.00044	0.011	0.011		7.416	-0.1556	-3.949	3.949
179	7.300		179.01	-0.011	0.011		179.53	-0.526	0.526		7.299	0.00051	0.013	0.013		7.458	-0.1583	-4.018	4.018
180	7.340		180.01	-0.013	0.013		180.55	-0.553	0.553		7.339	0.00059	0.015	0.015		7.501	-0.1610	-4.086	4.086
181	7.380		181.01	-0.014	0.014		181.58	-0.581	0.581		7.379	0.00066	0.017	0.017		7.544	-0.1637	-4.155	4.155
182	7.420		182.02	-0.016	0.016		182.61	-0.609	0.609		7.419	0.00074	0.019	0.019		7.586	-0.1664	-4.224	4.224
183	7.460		183.02	-0.017	0.017		183.64	-0.639	0.639		7.459	0.00082	0.021	0.021		7.629	-0.1691	-4.293	4.293
184	7.500		184.02	-0.019	0.019		184.67	-0.669	0.669		7.499	0.00090	0.023	0.023		7.672	-0.1719	-4.362	4.362
185	7.540		185.02	-0.021	0.021		185.70	-0.701	0.701		7.539	0.00098	0.025	0.025		7.715	-0.1746	-4.431	4.431
186	7.579		186.00	0.003	0.003		186.71	-0.707	0.707		7.579	0.00006	0.002	0.002		7.757	-0.1783	-4.526	4.526
187	7.619		187.00	0.001	0.001		187.74	-0.740	0.740		7.619	0.00014	0.003	0.003		7.800	-0.1811	-4.595	4.595
188	7.659		188.00	0.000	0.000		188.77	-0.775	0.775		7.659	0.00021	0.005	0.005		7.843	-0.1838	-4.665	4.665
189	7.699		189.00	-0.002	0.002		189.81	-0.810	0.810		7.699	0.00028	0.007	0.007		7.886	-0.1865	-4.734	4.734
190	7.739		190.00	-0.003	0.003		190.85	-0.846	0.846		7.739	0.00035	0.009	0.009		7.928	-0.1893	-4.804	4.804
191	7.779		191.00	-0.004	0.004		191.88	-0.883	0.883		7.779	0.00042	0.011	0.011		7.971	-0.1921	-4.874	4.874
192	7.819		192.01	-0.005	0.005		192.92	-0.920	0.920		7.819	0.00048	0.012	0.012		8.014	-0.1948	-4.944	4.944
193	7.859		193.01	-0.006	0.006		193.96	-0.959	0.959		7.858	0.00054	0.014	0.014		8.057	-0.1976	-5.015	5.015
194	7.899		194.01	-0.007	0.007		195.00	-0.999	0.999		7.898	0.00059	0.015	0.015		8.099	-0.2004	-5.085	5.085
195	7.939		195.01	-0.008	0.008		196.04	-1.040	1.040		7.938	0.00064	0.016	0.016		8.142	-0.2031	-5.155	5.155
196	7.979		196.01	-0.009	0.009		197.08	-1.081	1.081		7.978	0.00068	0.017	0.017		8.185	-0.2059	-5.226	5.226
197	8.019		197.01	-0.009	0.009		198.12	-1.124	1.124		8.018	0.00071	0.018	0.018		8.228	-0.2087	-5.297	5.297
198	8.059		198.01	-0.010	0.010		199.17	-1.167	1.167		8.058	0.00074	0.019	0.019		8.270	-0.2115	-5.367	5.367
199	8.099		199.01	-0.010	0.010		200.21	-1.211	1.211		8.098	0.00076	0.019	0.019		8.313	-0.2143	-5.438	5.438
200	8.138		199.99	0.015	0.015		201.23	-1.230	1.230		8.138	-0.00023	-0.006	0.006		8.356	-0.2181	-5.535	5.535
201	8.178		200.98	0.015	0.015		202.28	-1.276	1.276		8.178	-0.00023	-0.006	0.006		8.399	-0.2209	-5.606	5.606
202	8.218		201.98	0.015	0.015		203.32	-1.323	1.323		8.218	-0.00024	-0.006	0.006		8.442	-0.2237	-5.677	5.677
203	8.258		202.98	0.016	0.016		204.37	-1.371	1.371		8.258	-0.00025	-0.006	0.006		8.485	-0.2265	-5.749	5.749
204	8.298		203.98	0.017	0.017		205.42	-1.420	1.420		8.298	-0.00027	-0.007	0.007		8.527	-0.2293	-5.820	5.820
205	8.338		204.98	0.018	0.018		206.47	-1.470	1.470		8.338	-0.00031	-0.008	0.008		8.570	-0.2321	-5.892	5.892
206	8.378		205.98	0.019	0.019		207.52	-1.520	1.520		8.378	-0.00035	-0.009	0.009		8.613	-0.2350	-5.963	5.963
207	8.418		206.98	0.020	0.020		208.57	-1.572	1.572		8.418	-0.00041	-0.010	0.010		8.656	-0.2378	-6.035	6.035
208	8.458		207.98	0.022	0.022		209.62	-1.624	1.624		8.458	-0.00047	-0.012	0.012		8.699	-0.2406	-6.107	6.107
209	8.499		209.00	-0.001	0.001		210.70	-1.704	1.704		8.499	0.00045	0.011	0.011		8.741	-0.2425	-6.154	6.154
210	8.539		210.00	0.002	0.002		211.76	-1.758	1.758		8.539	0.00037	0.009	0.009		8.784	-0.2453	-6.226	6.226
211	8.579		211.00	0.004	0.004		212.81	-1.813	1.813		8.579	0.00027	0.007	0.007		8.827	-0.2482	-6.298	6.298
212	8.619		211.99	0.007	0.007		213.87	-1.869	1.869		8.619	0.00015	0.004	0.004		8.870	-0.2510	-6.371	6.371
213	8.659		212.99	0.010	0.010		214.93	-1.926	1.926		8.659	0.00003	0.001	0.001		8.913	-0.2539	-6.443	6.443
214	8.699		213.99	0.013	0.013		215.98	-1.983	1.983		8.699	-0.00011	-0.003	0.003		8.956	-0.2567	-6.516	6.516
215	8.739		214.98	0.017	0.017		217.04	-2.042	2.042		8.739	-0.00025	-0.006	0.006		8.999	-0.2596	-6.588	6.588
216	8.779		215.98	0.021	0.021		218.10	-2.101	2.101		8.779	-0.00042	-0.011	0.011		9.041	-0.2625	-6.661	6.661
217	8.819		216.97	0.026	0.026		219.16	-2.161	2.161		8.820	-0.00059	-0.015	0.015		9.084	-0.2653	-6.734	6.734
218	8.860		217.99	0.005	0.005		220.25	-2.249	2.249		8.860	0.00022	0.006	0.006		9.127	-0.2672	-6.782	6.782
219	8.900		218.99	0.010	0.010		221.31	-2.311	2.311		8.900	0.00002	0.000	0.000		9.170	-0.2701	-6.855	6.855
220	8.940		219.98	0.016	0.016		222.37	-2.374	2.374		8.940	-0.00020	-0.005	0.005		9.213	-0.2730	-6.928	6.928
221	8.980		220.98	0.021	0.021		223.44	-2.438	2.438		8.980	-0.00043	-0.011	0.011		9.256	-0.2759	-7.001	7.001
222	9.020		221.97	0.027	0.027		224.50	-2.502	2.502		9.021	-0.00068	-0.017	0.017		9.299	-0.2787	-7.075	7.075
223	9.061		222.99	0.009	0.009		225.59	-2.594	2.594		9.061	0.00006	0.002	0.002		9.342	-0.2806	-7.123	7.123
224	9.101		223.98	0.015	0.015		226.66	-2.660	2.660		9.101	-0.00021	-0.005	0.005		9.385	-0.2835	-7.196	7.196
225	9.141		224.98	0.023	0.023		227.73	-2.728	2.728		9.141	-0.00050	-0.013	0.013		9.427	-0.2864	-7.270	7.270
226	9.181		225.97	0.030	0.030		228.80	-2.795	2.795		9.182	-0.00080	-0.020	0.020		9.470	-0.2893	-7.344	7.344
227	9.222		226.99	0.013	0.013		229.89	-2.891	2.891		9.222	-0.00012	-0.003	0.003		9.513	-0.2913	-7.392	7.392
228	9.262		227.98	0.021	0.021		230.96	-2.960	2.960		9.262	-0.00046	-0.012	0.012		9.556	-0.2942	-7.466	7.466
229	9.302		228.97	0.029	0.029		232.03	-3.031	3.031		9.303	-0.00081	-0.020	0.020		9.599	-0.2971	-7.540	7.540
230	9.343		229.99	0.014	0.014		233.13	-3.129	3.129		9.343	-0.00017	-0.004	0.004		9.642	-0.2990	-7.589	7.589
231	9.383		230.98	0.023	0.023		234.20	-3.201	3.201		9.384	-0.00055	-0.014	0.014		9.685	-0.3019	-7.663	7.663
232	9.423		231.97	0.032	0.032		235.27	-3.274	3.274		9.424	-0.00095	-0.024	0.024		9.728	-0.3049	-7.737	7.737
233	9.464		232.98	0.018	0.018		236.37	-3.374	3.374		9.464	-0.00036	-0.009	0.009		9.771	-0.3068	-7.786	7.786
234	9.504		233.97	0.028	0.028		237.45	-3.449	3.449		9.505	-0.00079	-0.020	0.020		9.814	-0.3097	-7.861	7.861
235	9.545		234.99	0.014	0.014		238.55	-3.551	3.551		9.545	-0.00023	-0.006	0.006		9.857	-0.3117	-7.910	7.910
236	9.585		235.97	0.025	0.025		239.63	-3.627	3.627		9.586	-0.00069	-0.018	0.018		9.900	-0.3146	-7.985	7.985
237	9.626		236.99	0.012	0.012		240.73	-3.731	3.731		9.626	-0.00017	-0.004	0.004		9.943	-0.3165	-8.034	8.034
238	9.666		237.98	0.024	0.024		241.81	-3.808	3.808		9.667	-0.00066	-0.017	0.017		9.985	-0.3195	-8.109	8.109
239	9.707		238.99	0.011	0.011		242.91	-3.914	3.914		9.707	-0.00017	-0.004	0.004		10.028	-0.3214	-8.158	8.158
240	9.747		239.98	0.024	0.024		243.99	-3.993	3.993		9.748	-0.00069	-0.018	0.018		10.071	-0.3244	-8.233	8.233
241	9.788		240.99	0.013	0.013		245.10	-4.100	4.100		9.788	-0.00023	-0.006	0.006		10.114	-0.3264	-8.283	8.283
242	9.828		241.97	0.026	0.026		246.18	-4.181	4.181		9.829	-0.00079	-0.020	0.020		10.157	-0.3293	-8.358	8.358
243	9.869		242.98	0.015	0.015		247.29	-4.289	4.289		9.869	-0.00036	-0.009	0.009		10.200	-0.3313	-8.408	8.408
244	9.909		243.97	0.029	0.029		248.37	-4.371	4.371		9.910	-0.00095	-0.024	0.024		10.243	-0.3343	-8.483	8.483
245	9.950		244.98	0.019	0.019		249.48	-4.481	4.481		9.951	-0.00056	-0.014	0.014		10.286	-0.3362	-8.533	8.533
246	9.991		245.99	0.010	0.010		250.59	-4.592	4.592		9.991	-0.00018	-0.005	0.005		10.329	-0.3382	-8.583	8.583
247	10.031		246.97	0.025	0.025		251.68	-4.677	4.677		10.032	-0.00082	-0.021	0.021		10.372	-0.3412	-8.659	8.659
248	10.072		247.98	0.017	0.017		252.79	-4.789	4.789		10.072	-0.00047	-0.012	0.012		10.415	-0.3432	-8.709	8.709
249	10.113		248.99	0.008	0.008		253.90	-4.902	4.902		10.113	-0.00014	-0.004	0.004		10.458	-0.3451	-8.760	8.760
250	10.153		249.98	0.025	0.025		254.99	-4.989	4.989		10.154	-0.00083	-0.021	0.021		10.501	-0.3481	-8.835	8.835
251	10.194		250.98	0.017	0.017		256.10	-5.104	5.104		10.195	-0.00053	-0.014	0.014		10.544	-0.3501	-8.886	8.886
252	10.235		251.99	0.010	0.010		257.22	-5.219	5.219		10.235	-0.00025	-0.006	0.006		10.587	-0.3521	-8.936	8.936
253	10.276		253.00	0.003	0.003		258.34	-5.335	5.335		10.276	0.00001	0.000	0.000		10.630	-0.3541	-8.987	8.987
254	10.316		253.98	0.021	0.021		259.43	-5.425	5.425		10.317	-0.00074	-0.019	0.019		10.673	-0.3571	-9.063	9.063
255	10.357		254.98	0.015	0.015		260.54	-5.543	5.543		10.358	-0.00051	-0.013	0.013		10.716	-0.3591	-9.114	9.114
256	10.398		255.99	0.010	0.010		261.66	-5.661	5.661		10.398	-0.00029	-0.007	0.007		10.759	-0.3611	-9.165	9.165
257	10.439		257.00	0.005	0.005		262.78	-5.780	5.780		10.439	-0.00009	-0.002	0.002		10.802	-0.3631	-9.216	9.216
258	10.480		258.00	0.000	0.000		263.90	-5.900	5.900		10.480	0.00009	0.002	0.002		10.845	-0.3651	-9.267	9.267
259	10.520		258.98	0.020	0.020		264.99	-5.993	5.993		10.521	-0.00074	-0.019	0.019		10.888	-0.3681	-9.343	9.343
260	10.561		259.98	0.016	0.016		266.11	-6.114	6.114		10.562	-0.00059	-0.015	0.015		10.931	-0.3702	-9.395	9.395
261	10.602		260.99	0.012	0.012		267.24	-6.236	6.236		10.602	-0.00045	-0.011	0.011		10.974	-0.3722	-9.446	9.446
262	10.643		261.99	0.009	0.009		268.36	-6.359	6.359		10.643	-0.00033	-0.008	0.008		11.017	-0.3742	-9.497	9.497
263	10.684		262.99	0.006	0.006		269.48	-6.482	6.482		10.684	-0.00023	-0.006	0.006		11.060	-0.3762	-9.549	9.549
264	10.725		264.00	0.004	0.004		270.61	-6.606	6.606		10.725	-0.00014	-0.004	0.004		11.103	-0.3782	-9.600	9.600
265	10.766		265.00	0.002	0.002		271.73	-6.731	6.731		10.766	-0.00006	-0.002	0.002		11.146	-0.3803	-9.652	9.652
266	10.807		266.00	0.000	0.000		272.86	-6.856	6.856		10.807	-0.00001	0.000	0.000		11.189	-0.3823	-9.703	9.703
267	10.848		267.00	-0.001	0.001		273.98	-6.983	6.983		10.848	0.00004	0.001	0.001		11.232	-0.3843	-9.755	9.755
268	10.889		268.00	-0.002	0.002		275.11	-7.109	7.109		10.889	0.00006	0.002	0.002		11.275	-0.3864	-9.807	9.807
269	10.930		269.00	-0.002	0.002		276.24	-7.237	7.237		10.930	0.00007	0.002	0.002		11.318	-0.3884	-9.858	9.858
270	10.971		270.00	-0.002	0.002		277.36	-7.365	7.365		10.971	0.00007	0.002	0.002		11.361	-0.3905	-9.910	9.910
271	11.012		271.00	-0.002	0.002		278.49	-7.493	7.493		11.012	0.00005	0.001	0.001		11.405	-0.3925	-9.962	9.962
272	11.053		272.00	-0.002	0.002		279.62	-7.623	7.623		11.053	0.00002	0.000	0.000		11.448	-0.3946	-10.014	10.014
273	11.094		273.00	-0.001	0.001		280.75	-7.753	7.753		11.094	-0.00003	-0.001	0.001		11.491	-0.3966	-10.066	10.066
274	11.135		274.00	0.001	0.001		281.88	-7.883	7.883		11.135	-0.00009	-0.002	0.002		11.534	-0.3987	-10.118	10.118
275	11.176		275.00	0.002	0.002		283.01	-8.015	8.015		11.176	-0.00017	-0.004	0.004		11.577	-0.4007	-10.171	10.171
276	11.217		276.00	0.005	0.005		284.15	-8.147	8.147		11.217	-0.00027	-0.007	0.007		11.620	-0.4028	-10.223	10.223
277	11.259		277.02	-0.017	0.017		285.31	-8.307	8.307		11.258	0.00063	0.016	0.016		11.663	-0.4039	-10.250	10.250
278	11.300		278.01	-0.014	0.014		286.44	-8.440	8.440		11.299	0.00050	0.013	0.013		11.706	-0.4059	-10.302	10.302
279	11.341		279.01	-0.011	0.011		287.57	-8.574	8.574		11.341	0.00037	0.009	0.009		11.749	-0.4080	-10.355	10.355
280	11.382		280.01	-0.008	0.008		288.71	-8.708	8.708		11.382	0.00022	0.005	0.005		11.792	-0.4101	-10.407	10.407
281	11.423		281.00	-0.004	0.004		289.84	-8.843	8.843		11.423	0.00005	0.001	0.001		11.835	-0.4121	-10.460	10.460
282	11.465		282.02	-0.024	0.024		291.01	-9.007	9.007		11.464	0.00087	0.022	0.022		11.878	-0.4132	-10.487	10.487
283	11.506		283.02	-0.019	0.019		292.14	-9.143	9.143		11.505	0.00068	0.017	0.017		11.921	-0.4153	-10.540	10.540
284	11.547		284.01	-0.014	0.014		293.28	-9.280	9.280		11.547	0.00047	0.012	0.012		11.964	-0.4174	-10.593	10.593
285	11.588		285.01	-0.009	0.009		294.42	-9.417	9.417		11.588	0.00025	0.006	0.006		12.007	-0.4194	-10.645	10.645
286	11.630		286.03	-0.028	0.028		295.58	-9.583	9.583		11.629	0.00101	0.026	0.026		12.051	-0.4205	-10.673	10.673
287	11.671		287.02	-0.022	0.022		296.72	-9.721	9.721		11.670	0.00076	0.019	0.019		12.094	-0.4226	-10.726	10.726
288	11.712		288.02	-0.016	0.016		297.86	-9.861	9.861		11.712	0.00050	0.013	0.013		12.137	-0.4247	-10.779	10.779
289	11.753		289.01	-0.009	0.009		299.00	-10.000	10.000		11.753	0.00022	0.006	0.006		12.180	-0.4268	-10.832	10.832
290	11.795		290.03	-0.026	0.026		300.17	-10.168	10.168		11.794	0.00093	0.024	0.024		12.223	-0.4279	-10.860	10.860
291	11.836		291.02	-0.019	0.019		301.31	-10.309	10.309		11.835	0.00063	0.016	0.016		12.266	-0.4300	-10.913	10.913
292	11.877		292.01	-0.011	0.011		302.45	-10.451	10.451		11.877	0.00031	0.008	0.008		12.309	-0.4321	-10.966	10.966
293	11.919		293.03	-0.028	0.028		303.62	-10.620	10.620		11.918	0.00098	0.025	0.025		12.352	-0.4332	-10.994	10.994
294	11.960		294.02	-0.019	0.019		304.76	-10.763	10.763		11.959	0.00064	0.016	0.016		12.395	-0.4353	-11.047	11.047
295	12.001		295.01	-0.011	0.011		305.91	-10.906	10.906		12.001	0.00029	0.007	0.007		12.438	-0.4374	-11.101	11.101
296	12.043		296.03	-0.026	0.026		307.08	-11.077	11.077		12.042	0.00092	0.023	0.023		12.481	-0.4385	-11.129	11.129
297	12.084		297.02	-0.017	0.017		308.22	-11.222	11.222		12.083	0.00054	0.014	0.014		12.525	-0.4406	-11.182	11.182
298	12.126		298.03	-0.031	0.031		309.39	-11.394	11.394		12.125	0.00114	0.029	0.029		12.568	-0.4417	-11.211	11.211
299	12.167		299.02	-0.022	0.022		310.54	-11.539	11.539		12.166	0.00074	0.019	0.019		12.611	-0.4438	-11.264	11.264
300	12.209		300.04	-0.036	0.036		311.71	-11.713	11.713		12.208	0.00132	0.033	0.033		12.654	-0.4449	-11.293	11.293
301	12.250		301.03	-0.025	0.025		312.86	-11.859	11.859		12.249	0.00088	0.022	0.022		12.697	-0.4471	-11.346	11.346
302	12.291		302.01	-0.014	0.014		314.01	-12.006	12.006		12.291	0.00044	0.011	0.011		12.740	-0.4492	-11.400	11.400
303	12.333		303.03	-0.028	0.028		315.18	-12.181	12.181		12.332	0.00099	0.025	0.025		12.783	-0.4503	-11.429	11.429
304	12.374		304.02	-0.016	0.016		316.33	-12.329	12.329		12.373	0.00052	0.013	0.013		12.826	-0.4524	-11.483	11.483
305	12.416		305.03	-0.029	0.029		317.51	-12.505	12.505		12.415	0.00104	0.026	0.026		12.870	-0.4536	-11.511	11.511
306	12.457		306.02	-0.017	0.017		318.65	-12.654	12.654		12.456	0.00055	0.014	0.014		12.913	-0.4557	-11.565	11.565
307	12.499		307.03	-0.029	0.029		319.83	-12.831	12.831		12.498	0.00104	0.026	0.026		12.956	-0.4568	-11.594	11.594
308	12.540		308.02	-0.016	0.016		320.98	-12.981	12.981		12.539	0.00053	0.013	0.013		12.999	-0.4589	-11.648	11.648
309	12.582		309.03	-0.028	0.028		322.16	-13.159	13.159		12.581	0.00100	0.025	0.025		13.042	-0.4601	-11.677	11.677
310	12.624		310.04	-0.039	0.039		323.34	-13.338	13.338		12.623	0.00146	0.037	0.037		13.085	-0.4612	-11.706	11.706
311	12.665		311.03	-0.025	0.025		324.49	-13.489	13.489		12.664	0.00091	0.023	0.023		13.128	-0.4634	-11.760	11.760
312	12.707		312.04	-0.036	0.036		325.67	-13.668	13.668		12.706	0.00135	0.034	0.034		13.172	-0.4645	-11.789	11.789
313	12.748		313.02	-0.022	0.022		326.82	-13.821	13.821		12.747	0.00078	0.020	0.020		13.215	-0.4666	-11.843	11.843
314	12.790		314.03	-0.032	0.032		328.00	-14.001	14.001		12.789	0.00120	0.030	0.030		13.258	-0.4678	-11.873	11.873
315	12.831		315.02	-0.017	0.017		329.15	-14.154	14.154		12.830	0.00061	0.015	0.015		13.301	-0.4699	-11.927	11.927
316	12.873		316.03	-0.027	0.027		330.34	-14.336	14.336		12.872	0.00100	0.025	0.025		13.344	-0.4711	-11.956	11.956
317	12.915		317.04	-0.036	0.036		331.52	-14.518	14.518		12.914	0.00138	0.035	0.035		13.387	-0.4722	-11.985	11.985
318	12.956		318.02	-0.021	0.021		332.67	-14.672	14.672		12.955	0.00076	0.019	0.019		13.430	-0.4744	-12.040	12.040
319	12.998		319.03	-0.029	0.029		333.85	-14.855	14.855		12.997	0.00112	0.028	0.028		13.474	-0.4755	-12.069	12.069
320	13.040		320.04	-0.038	0.038		335.04	-15.038	15.038		13.039	0.00147	0.037	0.037		13.517	-0.4767	-12.099	12.099
321	13.081		321.02	-0.022	0.022		336.19	-15.194	15.194		13.080	0.00082	0.021	0.021		13.560	-0.4789	-12.154	12.154
322	13.123		322.03	-0.030	0.030		337.38	-15.378	15.378		13.122	0.00115	0.029	0.029		13.603	-0.4800	-12.183	12.183
323	13.165		323.04	-0.037	0.037		338.56	-15.563	15.563		13.164	0.00147	0.037	0.037		13.646	-0.4812	-12.212	12.212
324	13.206		324.02	-0.020	0.020		339.72	-15.720	15.720		13.205	0.00078	0.020	0.020		13.689	-0.4833	-12.267	12.267
325	13.248		325.03	-0.028	0.028		340.91	-15.905	15.905		13.247	0.00108	0.027	0.027		13.733	-0.4845	-12.297	12.297
326	13.290		326.03	-0.034	0.034		342.09	-16.091	16.091		13.289	0.00137	0.035	0.035		13.776	-0.4857	-12.327	12.327
327	13.331		327.02	-0.017	0.017		343.25	-16.249	16.249		13.330	0.00065	0.017	0.017		13.819	-0.4879	-12.382	12.382
328	13.373		328.02	-0.023	0.023		344.44	-16.436	16.436		13.372	0.00092	0.023	0.023		13.862	-0.4890	-12.411	12.411
329	13.415		329.03	-0.029	0.029		345.62	-16.623	16.623		13.414	0.00119	0.030	0.030		13.905	-0.4902	-12.441	12.441
330	13.457		330.04	-0.035	0.035		346.81	-16.811	16.811		13.456	0.00144	0.036	0.036		13.948	-0.4914	-12.471	12.471
331	13.498		331.02	-0.017	0.017		347.97	-16.970	16.970		13.497	0.00068	0.017	0.017		13.992	-0.4936	-12.526	12.526
332	13.540		332.02	-0.022	0.022		349.16	-17.159	17.159		13.539	0.00091	0.023	0.023		14.035	-0.4947	-12.556	12.556
333	13.582		333.03	-0.027	0.027		350.35	-17.347	17.347		13.581	0.00114	0.029	0.029		14.078	-0.4959	-12.586	12.586
334	13.624		334.03	-0.032	0.032		351.54	-17.537	17.537		13.623	0.00135	0.034	0.034		14.121	-0.4971	-12.616	12.616
335	13.665		335.01	-0.013	0.013		352.70	-17.698	17.698		13.664	0.00055	0.014	0.014		14.164	-0.4993	-12.672	12.672
336	13.707		336.02	-0.018	0.018		353.89	-17.888	17.888		13.706	0.00075	0.019	0.019		14.207	-0.5005	-12.702	12.702
337	13.749		337.02	-0.022	0.022		355.08	-18.078	18.078		13.748	0.00094	0.024	0.024		14.251	-0.5017	-12.732	12.732
338	13.791		338.03	-0.026	0.026		356.27	-18.269	18.269		13.790	0.00111	0.028	0.028		14.294	-0.5028	-12.762	12.762
339	13.833		339.03	-0.030	0.030		357.46	-18.460	18.460		13.832	0.00128	0.033	0.033		14.337	-0.5040	-12.792	12.792
340	13.874		340.01	-0.009	0.009		358.62	-18.623	18.623		13.874	0.00044	0.011	0.011		14.380	-0.5062	-12.848	12.848
341	13.916		341.01	-0.013	0.013		359.81	-18.814	18.814		13.915	0.00059	0.015	0.015		14.423	-0.5074	-12.878	12.878
342	13.958		342.02	-0.016	0.016		361.01	-19.006	19.006		13.957	0.00074	0.019	0.019		14.467	-0.5086	-12.909	12.909
343	14.000		343.02	-0.019	0.019		362.20	-19.199	19.199		13.999	0.00087	0.022	0.022		14.510	-0.5098	-12.939	12.939
344	14.042		344.02	-0.022	0.022		363.39	-19.392	19.392		14.041	0.00100	0.025	0.025		14.553	-0.5110	-12.970	12.970
345	14.084		345.02	-0.024	0.024		364.58	-19.585	19.585		14.083	0.00111	0.028	0.028		14.596	-0.5122	-13.000	13.000
346	14.126		346.03	-0.027	0.027		365.78	-19.778	19.778		14.125	0.00122	0.031	0.031		14.639	-0.5134	-13.031	13.031
347	14.167		347.01	-0.005	0.005		366.94	-19.944	19.944		14.167	0.00032	0.008	0.008		14.683	-0.5156	-13.087	13.087
348	14.209		348.01	-0.007	0.007		368.14	-20.138	20.138		14.209	0.00041	0.011	0.011		14.726	-0.5168	-13.117	13.117
349	14.251		349.01	-0.009	0.009		369.33	-20.333	20.333		14.251	0.00050	0.013	0.013		14.769	-0.5180	-13.148	13.148
350	14.293		350.01	-0.010	0.010		370.53	-20.527	20.527		14.292	0.00057	0.015	0.015		14.812	-0.5192	-13.178	13.178
351	14.335		351.01	-0.012	0.012		371.72	-20.723	20.723		14.334	0.00064	0.016	0.016		14.855	-0.5205	-13.209	13.209
352	14.377		352.01	-0.013	0.013		372.92	-20.918	20.918		14.376	0.00070	0.018	0.018		14.899	-0.5217	-13.240	13.240
353	14.419		353.01	-0.014	0.014		374.11	-21.114	21.114		14.418	0.00075	0.019	0.019		14.942	-0.5229	-13.271	13.271
354	14.461		354.01	-0.015	0.015		375.31	-21.310	21.310		14.460	0.00080	0.020	0.020		14.985	-0.5241	-13.302	13.302
355	14.503		355.02	-0.016	0.016		376.51	-21.506	21.506		14.502	0.00083	0.021	0.021		15.028	-0.5253	-13.333	13.333
356	14.545		356.02	-0.016	0.016		377.70	-21.703	21.703		14.544	0.00086	0.022	0.022		15.072	-0.5265	-13.363	13.363
357	14.587		357.02	-0.016	0.016		378.90	-21.900	21.900		14.586	0.00088	0.022	0.022		15.115	-0.5278	-13.394	13.394
358	14.629		358.02	-0.016	0.016		380.10	-22.097	22.097		14.628	0.00090	0.023	0.023		15.158	-0.5290	-13.425	13.425
359	14.671		359.02	-0.016	0.016		381.30	-22.295	22.295		14.670	0.00090	0.023	0.023		15.201	-0.5302	-13.457	13.457
360	14.713		360.02	-0.016	0.016		382.49	-22.493	22.493		14.712	0.00090	0.023	0.023		15.244	-0.5314	-13.488	13.488
361	14.755		361.02	-0.016	0.016		383.69	-22.691	22.691		14.754	0.00089	0.023	0.023		15.288	-0.5327	-13.519	13.519
362	14.797		362.02	-0.015	0.015		384.89	-22.890	22.890		14.796	0.00088	0.022	0.022		15.331	-0.5339	-13.550	13.550
363	14.839		363.01	-0.014	0.014		386.09	-23.089	23.089		14.838	0.00085	0.022	0.022		15.374	-0.5351	-13.581	13.581
364	14.881		364.01	-0.013	0.013		387.29	-23.288	23.288		14.880	0.00082	0.021	0.021		15.417	-0.5363	-13.612	13.612
365	14.923		365.01	-0.012	0.012		388.49	-23.487	23.487		14.922	0.00079	0.020	0.020		15.461	-0.5376	-13.644	13.644
366	14.965		366.01	-0.011	0.011		389.69	-23.687	23.687		14.964	0.00074	0.019	0.019		15.504	-0.5388	-13.675	13.675
367	15.007		367.01	-0.010	0.010		390.89	-23.887	23.887		15.006	0.00069	0.018	0.018		15.547	-0.5400	-13.706	13.706
368	15.049		368.01	-0.008	0.008		392.09	-24.087	24.087		15.048	0.00063	0.016	0.016		15.590	-0.5413	-13.738	13.738
369	15.091		369.01	-0.006	0.006		393.29	-24.287	24.287		15.090	0.00057	0.014	0.014		15.634	-0.5425	-13.769	13.769
370	15.133		370.00	-0.004	0.004		394.49	-24.488	24.488		15.133	0.00050	0.013	0.013		15.677	-0.5438	-13.801	13.801
371	15.175		371.00	-0.002	0.002		395.69	-24.689	24.689		15.175	0.00042	0.011	0.011		15.720	-0.5450	-13.832	13.832
372	15.217		372.00	0.000	0.000		396.89	-24.890	24.890		15.217	0.00033	0.008	0.008		15.763	-0.5462	-13.864	13.864
373	15.259		373.00	0.002	0.002		398.09	-25.092	25.092		15.259	0.00024	0.006	0.006		15.806	-0.5475	-13.895	13.895
374	15.301		374.00	0.005	0.005		399.29	-25.294	25.294		15.301	0.00015	0.004	0.004		15.850	-0.5487	-13.927	13.927
375	15.343		374.99	0.007	0.007		400.50	-25.496	25.496		15.343	0.00004	0.001	0.001		15.893	-0.5500	-13.958	13.958
376	15.385		375.99	0.010	0.010		401.70	-25.698	25.698		15.385	-0.00007	-0.002	0.002		15.936	-0.5512	-13.990	13.990
377	15.427		376.99	0.013	0.013		402.90	-25.900	25.900		15.427	-0.00019	-0.005	0.005		15.979	-0.5525	-14.022	14.022
378	15.469		377.98	0.016	0.016		404.10	-26.103	26.103		15.469	-0.00031	-0.008	0.008		16.023	-0.5537	-14.053	14.053
379	15.511		378.98	0.020	0.020		405.31	-26.306	26.306		15.511	-0.00044	-0.011	0.011		16.066	-0.5550	-14.085	14.085
380	15.554		380.00	-0.001	0.001		406.54	-26.538	26.538		15.554	0.00042	0.011	0.011		16.109	-0.5552	-14.092	14.092
381	15.596		381.00	0.003	0.003		407.74	-26.742	26.742		15.596	0.00028	0.007	0.007		16.152	-0.5565	-14.124	14.124
382	15.638		381.99	0.007	0.007		408.95	-26.945	26.945		15.638	0.00013	0.003	0.003		16.196	-0.5577	-14.155	14.155
383	15.680		382.99	0.010	0.010		410.15	-27.149	27.149		15.680	-0.00002	-0.001	0.001		16.239	-0.5590	-14.187	14.187
384	15.722		383.99	0.014	0.014		411.35	-27.353	27.353		15.722	-0.00018	-0.005	0.005		16.282	-0.5603	-14.219	14.219
385	15.764		384.98	0.018	0.018		412.56	-27.558	27.558		15.764	-0.00035	-0.009	0.009		16.326	-0.5615	-14.251	14.251
386	15.806		385.98	0.023	0.023		413.76	-27.762	27.762		15.807	-0.00052	-0.013	0.013		16.369	-0.5628	-14.283	14.283
387	15.849		387.00	0.003	0.003		415.00	-27.996	27.996		15.849	0.00030	0.008	0.008		16.412	-0.5630	-14.290	14.290
388	15.891		387.99	0.008	0.008		416.20	-28.201	28.201		15.891	0.00012	0.003	0.003		16.455	-0.5643	-14.322	14.322
389	15.933		388.99	0.012	0.012		417.41	-28.406	28.406		15.933	-0.00007	-0.002	0.002		16.499	-0.5656	-14.354	14.354
390	15.975		389.98	0.017	0.017		418.61	-28.612	28.612		15.975	-0.00027	-0.007	0.007		16.542	-0.5668	-14.386	14.386
391	16.017		390.98	0.022	0.022		419.82	-28.817	28.817		16.017	-0.00047	-0.012	0.012		16.585	-0.5681	-14.418	14.418
392	16.059		391.97	0.027	0.027		421.02	-29.023	29.023		16.060	-0.00067	-0.017	0.017		16.628	-0.5694	-14.451	14.451
393	16.102		392.99	0.009	0.009		422.26	-29.258	29.258		16.102	0.00012	0.003	0.003		16.672	-0.5696	-14.457	14.457
394	16.144		393.99	0.014	0.014		423.46	-29.464	29.464		16.144	-0.00010	-0.003	0.003		16.715	-0.5709	-14.490	14.490
395	16.186		394.98	0.019	0.019		424.67	-29.671	29.671		16.186	-0.00033	-0.008	0.008		16.758	-0.5722	-14.522	14.522
396	16.228		395.98	0.025	0.025		425.88	-29.877	29.877		16.229	-0.00055	-0.014	0.014		16.801	-0.5735	-14.554	14.554
397	16.270		396.97	0.030	0.030		427.08	-30.084	30.084		16.271	-0.00079	-0.020	0.020		16.845	-0.5747	-14.587	14.587
398	16.313		397.99	0.013	0.013		428.32	-30.320	30.320		16.313	-0.00003	-0.001	0.001		16.888	-0.5750	-14.594	14.594
399	16.355		398.98	0.018	0.018		429.53	-30.527	30.527		16.355	-0.00027	-0.007	0.007		16.931	-0.5763	-14.626	14.626
400	16.397		399.98	0.024	0.024		430.73	-30.735	30.735		16.398	-0.00052	-0.013	0.013		16.975	-0.5776	-14.659	14.659
401	16.439		400.97	0.031	0.031		431.94	-30.942	30.942		16.440	-0.00077	-0.020	0.020		17.018	-0.5788	-14.691	14.691
402	16.482		401.99	0.013	0.013		433.18	-31.179	31.179		16.482	-0.00003	-0.001	0.001		17.061	-0.5791	-14.698	14.698
403	16.524		402.98	0.019	0.019		434.39	-31.387	31.387		16.524	-0.00030	-0.008	0.008		17.104	-0.5804	-14.731	14.731
404	16.566		403.97	0.026	0.026		435.60	-31.595	31.595		16.567	-0.00057	-0.014	0.014		17.148	-0.5817	-14.763	14.763
405	16.608		404.97	0.033	0.033		436.80	-31.804	31.804		16.609	-0.00084	-0.021	0.021		17.191	-0.5830	-14.796	14.796
406	16.651		405.98	0.016	0.016		438.04	-32.041	32.041		16.651	-0.00012	-0.003	0.003		17.234	-0.5833	-14.803	14.803
407	16.693		406.98	0.022	0.022		439.25	-32.250	32.250		16.693	-0.00041	-0.010	0.010		17.278	-0.5845	-14.836	14.836
408	16.735		407.97	0.029	0.029		440.46	-32.458	32.458		16.736	-0.00070	-0.018	0.018		17.321	-0.5858	-14.869	14.869
409	16.778		408.99	0.013	0.013		441.70	-32.696	32.696		16.778	0.00001	0.000	0.000		17.364	-0.5861	-14.876	14.876
410	16.820		409.98	0.020	0.020		442.91	-32.905	32.905		16.820	-0.00029	-0.007	0.007		17.407	-0.5874	-14.909	14.909
411	16.862		410.97	0.027	0.027		444.11	-33.115	33.115		16.863	-0.00059	-0.015	0.015		17.451	-0.5887	-14.941	14.941
412	16.904		411.97	0.034	0.034		445.32	-33.324	33.324		16.905	-0.00090	-0.023	0.023		17.494	-0.5900	-14.974	14.974
413	16.947		412.98	0.018	0.018		446.56	-33.563	33.563		16.947	-0.00022	-0.005	0.005		17.537	-0.5903	-14.982	14.982
414	16.989		413.97	0.026	0.026		447.77	-33.773	33.773		16.990	-0.00053	-0.014	0.014		17.581	-0.5916	-15.015	15.015
415	17.031		414.97	0.033	0.033		448.98	-33.983	33.983		17.032	-0.00086	-0.022	0.022		17.624	-0.5929	-15.047	15.047
416	17.074		415.98	0.017	0.017		450.22	-34.222	34.222		17.074	-0.00018	-0.005	0.005		17.667	-0.5932	-15.055	15.055
417	17.116		416.97	0.025	0.025		451.43	-34.432	34.432		17.117	-0.00051	-0.013	0.013		17.710	-0.5945	-15.088	15.088
418	17.158		417.97	0.033	0.033		452.64	-34.643	34.643		17.159	-0.00085	-0.022	0.022		17.754	-0.5958	-15.121	15.121
419	17.201		418.98	0.018	0.018		453.88	-34.882	34.882		17.201	-0.00019	-0.005	0.005		17.797	-0.5961	-15.129	15.129
420	17.243		419.97	0.026	0.026		455.09	-35.093	35.093		17.244	-0.00054	-0.014	0.014		17.840	-0.5974	-15.162	15.162
421	17.285		420.97	0.034	0.034		456.30	-35.304	35.304		17.286	-0.00089	-0.022	0.022		17.884	-0.5987	-15.195	15.195
422	17.328		421.98	0.019	0.019		457.54	-35.544	35.544		17.328	-0.00024	-0.006	0.006		17.927	-0.5990	-15.202	15.202
423	17.370		422.97	0.027	0.027		458.75	-35.755	35.755		17.371	-0.00060	-0.015	0.015		17.970	-0.6003	-15.235	15.235
424	17.413		423.99	0.012	0.012		459.99	-35.995	35.995		17.413	0.00004	0.001	0.001		18.014	-0.6006	-15.243	15.243
425	17.455		424.98	0.021	0.021		461.21	-36.206	36.206		17.455	-0.00033	-0.008	0.008		18.057	-0.6019	-15.276	15.276
426	17.497		425.97	0.029	0.029		462.42	-36.418	36.418		17.498	-0.00070	-0.018	0.018		18.100	-0.6032	-15.310	15.310
427	17.540		426.99	0.015	0.015		463.66	-36.659	36.659		17.540	-0.00007	-0.002	0.002		18.144	-0.6035	-15.317	15.317
428	17.582		427.98	0.024	0.024		464.87	-36.871	36.871		17.582	-0.00045	-0.011	0.011		18.187	-0.6048	-15.351	15.351
429	17.624		428.97	0.033	0.033		466.08	-37.083	37.083		17.625	-0.00083	-0.021	0.021		18.230	-0.6061	-15.384	15.384
430	17.667		429.98	0.018	0.018		467.32	-37.324	37.324		17.667	-0.00022	-0.006	0.006		18.273	-0.6065	-15.392	15.392
431	17.709		430.97	0.027	0.027		468.54	-37.536	37.536		17.710	-0.00061	-0.016	0.016		18.317	-0.6078	-15.425	15.425
432	17.752		431.99	0.013	0.013		469.78	-37.777	37.777		17.752	-0.00001	0.000	0.000		18.360	-0.6081	-15.433	15.433
433	17.794		432.98	0.022	0.022		470.99	-37.990	37.990		17.794	-0.00041	-0.010	0.010		18.403	-0.6094	-15.467	15.467
434	17.837		433.99	0.008	0.008		472.23	-38.231	38.231		17.837	0.00019	0.005	0.005		18.447	-0.6097	-15.475	15.475
435	17.879		434.98	0.018	0.018		473.44	-38.444	38.444		17.879	-0.00022	-0.006	0.006		18.490	-0.6110	-15.508	15.508
436	17.921		435.97	0.027	0.027		474.66	-38.657	38.657		17.922	-0.00063	-0.016	0.016		18.533	-0.6124	-15.542	15.542
437	17.964		436.99	0.013	0.013		475.90	-38.899	38.899		17.964	-0.00005	-0.001	0.001		18.577	-0.6127	-15.550	15.550
438	18.006		437.98	0.023	0.023		477.11	-39.112	39.112		18.006	-0.00046	-0.012	0.012		18.620	-0.6140	-15.583	15.583
439	18.049		438.99	0.009	0.009		478.35	-39.354	39.354		18.049	0.00011	0.003	0.003		18.663	-0.6143	-15.591	15.591
440	18.091		439.98	0.019	0.019		479.57	-39.567	39.567		18.091	-0.00031	-0.008	0.008		18.707	-0.6156	-15.625	15.625
441	18.134		440.99	0.006	0.006		480.81	-39.810	39.810		18.134	0.00026	0.006	0.006		18.750	-0.6160	-15.633	15.633
442	18.176		441.98	0.016	0.016		482.02	-40.023	40.023		18.176	-0.00018	-0.005	0.005		18.793	-0.6173	-15.667	15.667
443	18.218		442.97	0.026	0.026		483.24	-40.237	40.237		18.219	-0.00062	-0.016	0.016		18.837	-0.6186	-15.700	15.700
444	18.261		443.99	0.013	0.013		484.48	-40.480	40.480		18.261	-0.00006	-0.001	0.001		18.880	-0.6189	-15.709	15.709
445	18.303		444.98	0.023	0.023		485.69	-40.693	40.693		18.304	-0.00050	-0.013	0.013		18.923	-0.6203	-15.742	15.742
446	18.346		445.99	0.010	0.010		486.94	-40.936	40.936		18.346	0.00005	0.001	0.001		18.967	-0.6206	-15.751	15.751
447	18.388		446.98	0.020	0.020		488.15	-41.151	41.151		18.388	-0.00040	-0.010	0.010		19.010	-0.6219	-15.784	15.784
448	18.431		447.99	0.007	0.007		489.39	-41.394	41.394		18.431	0.00014	0.004	0.004		19.053	-0.6222	-15.793	15.793
449	18.473		448.98	0.018	0.018		490.61	-41.608	41.608		18.473	-0.00032	-0.008	0.008		19.097	-0.6236	-15.826	15.826
450	18.516		450.00	0.005	0.005		491.85	-41.851	41.851		18.516	0.00022	0.006	0.006		19.140	-0.6239	-15.835	15.835
451	18.558		450.98	0.016	0.016		493.07	-42.066	42.066		18.558	-0.00025	-0.006	0.006		19.183	-0.6252	-15.869	15.869
452	18.601		452.00	0.003	0.003		494.31	-42.309	42.309		18.601	0.00028	0.007	0.007		19.227	-0.6256	-15.877	15.877
453	18.643		452.99	0.014	0.014		495.52	-42.524	42.524		18.643	-0.00019	-0.005	0.005		19.270	-0.6269	-15.911	15.911
454	18.686		454.00	0.001	0.001		496.77	-42.768	42.768		18.686	0.00033	0.008	0.008		19.313	-0.6272	-15.920	15.920
455	18.728		454.99	0.013	0.013		497.98	-42.983	42.983		18.728	-0.00015	-0.004	0.004		19.357	-0.6286	-15.953	15.953
456	18.771		456.00	0.000	0.000		499.23	-43.227	43.227		18.771	0.00037	0.009	0.009		19.400	-0.6289	-15.962	15.962
457	18.813		456.99	0.011	0.011		500.44	-43.442	43.442		18.813	-0.00011	-0.003	0.003		19.443	-0.6303	-15.996	15.996
458	18.856		458.00	-0.001	0.001		501.69	-43.686	43.686		18.856	0.00040	0.010	0.010		19.487	-0.6306	-16.005	16.005
459	18.898		458.99	0.010	0.010		502.90	-43.901	43.901		18.898	-0.00010	-0.002	0.002		19.530	-0.6319	-16.039	16.039
460	18.941		460.00	-0.002	0.002		504.15	-44.145	44.145		18.941	0.00041	0.010	0.010		19.573	-0.6323	-16.047	16.047
461	18.983		460.99	0.010	0.010		505.36	-44.361	44.361		18.983	-0.00009	-0.002	0.002		19.617	-0.6336	-16.081	16.081
462	19.026		462.00	-0.002	0.002		506.61	-44.605	44.605		19.026	0.00040	0.010	0.010		19.660	-0.6340	-16.090	16.090
463	19.068		462.99	0.009	0.009		507.82	-44.821	44.821		19.068	-0.00010	-0.003	0.003		19.703	-0.6353	-16.124	16.124
464	19.111		464.00	-0.002	0.002		509.07	-45.065	45.065		19.111	0.00039	0.010	0.010		19.747	-0.6357	-16.133	16.133
465	19.154		465.01	-0.014	0.014		510.31	-45.310	45.310		19.153	0.00088	0.022	0.022		19.790	-0.6360	-16.142	16.142
466	19.196		466.00	-0.002	0.002		511.53	-45.526	45.526		19.196	0.00036	0.009	0.009		19.833	-0.6373	-16.176	16.176
467	19.239		467.01	-0.014	0.014		512.77	-45.771	45.771		19.238	0.00084	0.021	0.021		19.877	-0.6377	-16.185	16.185
468	19.281		468.00	-0.002	0.002		513.99	-45.987	45.987		19.281	0.00032	0.008	0.008		19.920	-0.6390	-16.219	16.219
469	19.324		469.01	-0.014	0.014		515.23	-46.232	46.232		19.323	0.00080	0.020	0.020		19.963	-0.6394	-16.228	16.228
470	19.366		470.00	-0.001	0.001		516.45	-46.448	46.448		19.366	0.00027	0.007	0.007		20.007	-0.6407	-16.262	16.262
471	19.409		471.01	-0.013	0.013		517.69	-46.693	46.693		19.408	0.00074	0.019	0.019		20.050	-0.6411	-16.271	16.271
472	19.451		472.00	-0.001	0.001		518.91	-46.909	46.909		19.451	0.00021	0.005	0.005		20.093	-0.6424	-16.305	16.305
473	19.494		473.01	-0.012	0.012		520.15	-47.154	47.154		19.493	0.00067	0.017	0.017		20.137	-0.6428	-16.314	16.314
474	19.537		474.02	-0.023	0.023		521.40	-47.400	47.400		19.536	0.00113	0.029	0.029		20.180	-0.6431	-16.323	16.323
475	19.579		475.01	-0.011	0.011		522.62	-47.616	47.616		19.578	0.00059	0.015	0.015		20.223	-0.6445	-16.357	16.357
476	19.622		476.02	-0.022	0.022		523.86	-47.862	47.862		19.621	0.00104	0.026	0.026		20.267	-0.6448	-16.366	16.366
477	19.664		477.01	-0.009	0.009		525.08	-48.078	48.078		19.664	0.00049	0.013	0.013		20.310	-0.6462	-16.401	16.401
478	19.707		478.02	-0.020	0.020		526.32	-48.324	48.324		19.706	0.00094	0.024	0.024		20.354	-0.6466	-16.410	16.410
479	19.750		479.03	-0.031	0.031		527.57	-48.570	48.570		19.749	0.00139	0.035	0.035		20.397	-0.6469	-16.419	16.419
480	19.792		480.02	-0.018	0.018		528.79	-48.787	48.787		19.791	0.00083	0.021	0.021		20.440	-0.6483	-16.453	16.453
481	19.835		481.03	-0.029	0.029		530.03	-49.033	49.033		19.834	0.00127	0.032	0.032		20.484	-0.6486	-16.462	16.462
482	19.877		482.02	-0.016	0.016		531.25	-49.249	49.249		19.876	0.00071	0.018	0.018		20.527	-0.6500	-16.497	16.497
483	19.920		483.03	-0.027	0.027		532.50	-49.495	49.495		19.919	0.00115	0.029	0.029		20.570	-0.6504	-16.506	16.506
484	19.962		484.01	-0.014	0.014		533.71	-49.713	49.713		19.961	0.00058	0.015	0.015		20.614	-0.6517	-16.541	16.541
485	20.005		485.02	-0.025	0.025		534.96	-49.959	49.959		20.004	0.00101	0.026	0.026		20.657	-0.6521	-16.550	16.550
486	20.048		486.04	-0.035	0.035		536.20	-50.205	50.205		20.047	0.00143	0.036	0.036		20.700	-0.6524	-16.559	16.559
487	20.090		487.02	-0.022	0.022		537.42	-50.422	50.422		20.089	0.00086	0.022	0.022		20.744	-0.6538	-16.593	16.593
488	20.133		488.03	-0.032	0.032		538.67	-50.668	50.668		20.132	0.00128	0.032	0.032		20.787	-0.6542	-16.603	16.603
489	20.175		489.02	-0.019	0.019		539.89	-50.886	50.886		20.174	0.00070	0.018	0.018		20.831	-0.6555	-16.637	16.637
490	20.218		490.03	-0.029	0.029		541.13	-51.132	51.132		20.217	0.00112	0.028	0.028		20.874	-0.6559	-16.647	16.647
491	20.261		491.04	-0.040	0.040		542.38	-51.379	51.379		20.259	0.00153	0.039	0.039		20.917	-0.6563	-16.656	16.656
492	20.303		492.03	-0.026	0.026		543.60	-51.596	51.596		20.302	0.00094	0.024	0.024		20.961	-0.6576	-16.691	16.691
493	20.346		493.04	-0.036	0.036		544.84	-51.843	51.843		20.345	0.00135	0.034	0.034		21.004	-0.6580	-16.700	16.700
494	20.389		494.05	-0.046	0.046		546.09	-52.089	52.089		20.387	0.00175	0.045	0.045		21.047	-0.6584	-16.709	16.709
495	20.431		495.03	-0.033	0.033		547.31	-52.307	52.307		20.430	0.00116	0.029	0.029		21.091	-0.6597	-16.744	16.744
496	20.474		496.04	-0.043	0.043		548.55	-52.554	52.554		20.472	0.00156	0.040	0.040		21.134	-0.6601	-16.753	16.753
497	20.516		497.03	-0.029	0.029		549.77	-52.771	52.771		20.515	0.00096	0.024	0.024		21.177	-0.6615	-16.788	16.788
498	20.559		498.04	-0.039	0.039		551.02	-53.018	53.018		20.558	0.00135	0.034	0.034		21.221	-0.6618	-16.798	16.798
499	20.602		499.05	-0.049	0.049		552.27	-53.265	53.265		20.600	0.00175	0.044	0.044		21.264	-0.6622	-16.807	16.807
500	20.644		500.04	-0.035	0.035		553.48	-53.483	53.483		20.643	0.00114	0.029	0.029		21.308	-0.6636	-16.842	16.842

## US Sensor Thermistor Fit
Curve J Thermistors from US Sensor

					Average absolute error =	0.0269		0.0049

Temperature / °C	Temperature / °K	1/T	R (ohms)	LogR	Voltage ratio	Voltage ratio-0.5	Modeled T using 5th order polynomial	ABS Error	Modeled T using 3rd order rational polynomial function	ABS Error
0	273.15	0.0036609921	29,490	4.4696747726	0.7467713345	0.2467713345	-0.052	0.0519	-0.003	0.0030
1	274.15	0.0036476382	28,155	4.4495555317	0.7379111519	0.2379111519	0.977	0.0229	0.999	0.0010
2	275.15	0.0036343812	26,888	4.4295584995	0.7289091303	0.2289091303	1.999	0.0010	2.000	0.0003
3	276.15	0.0036212204	25,685	4.4096795701	0.7197702116	0.2197702116	3.014	0.0145	3.001	0.0011
4	277.15	0.0036081544	24,543	4.3899276474	0.7105057465	0.2105057465	4.024	0.0239	4.001	0.0009
5	278.15	0.0035951825	23,457	4.3702724678	0.701108886	0.201108886	5.029	0.0294	5.001	0.0013
6	279.15	0.0035823034	22,425	4.3507324517	0.6915959907	0.1915959907	6.031	0.0308	6.001	0.0015
7	280.15	0.0035695163	21,444	4.3313057986	0.6819743035	0.1819743035	7.029	0.0291	7.001	0.0015
8	281.15	0.0035568202	20,512	4.3120080078	0.6722600944	0.1722600944	8.024	0.0240	8.000	0.0005
9	282.15	0.0035442141	19,624	4.2927875352	0.6624358628	0.1624358628	9.019	0.0189	9.001	0.0012
10	283.15	0.003531697	18,780	4.2736955879	0.6525364837	0.1525364837	10.012	0.0118	10.001	0.0009
11	284.15	0.003519268	17,977	4.2547172184	0.6425635343	0.1425635343	11.004	0.0041	11.000	0.0005
12	285.15	0.0035069262	17,212	4.2358313374	0.6325150669	0.1325150669	11.997	0.0028	12.001	0.0009
13	286.15	0.0034946706	16,484	4.2170626059	0.6224135327	0.1224135327	12.990	0.0095	13.001	0.0010
14	287.15	0.0034825004	15,791	4.1984096335	0.6122678454	0.1122678454	13.984	0.0158	14.001	0.0006
15	288.15	0.0034704147	15,130	4.179838928	0.60206924	0.10206924	14.980	0.0197	15.002	0.0016
16	289.15	0.0034584126	14,501	4.1613979525	0.5918533937	0.0918533937	15.977	0.0235	16.001	0.0013
17	290.15	0.0034464932	13,901	4.1430460433	0.5816074641	0.0816074641	16.975	0.0250	17.002	0.0019
18	291.15	0.0034346557	13,329	4.124797568	0.5713489648	0.0713489648	17.975	0.0249	18.003	0.0026
19	292.15	0.0034228992	12,783	4.1066327889	0.5610762411	0.0610762411	18.978	0.0224	19.004	0.0043
20	293.15	0.0034112229	12,263	4.0885967283	0.5508242375	0.0508242375	19.980	0.0200	20.005	0.0045
21	294.15	0.003399626	11,766	4.0706288441	0.5405678581	0.0405678581	20.985	0.0146	21.007	0.0066
22	295.15	0.0033881077	11,293	4.0528093281	0.5303620908	0.0303620908	21.989	0.0109	22.006	0.0059
23	296.15	0.0033766672	10,840	4.0350292822	0.5201535509	0.0201535509	22.997	0.0031	23.009	0.0085
24	297.15	0.0033653037	10,409	4.0174090085	0.5100200892	0.0100200892	24.002	0.0017	24.008	0.0076
25	298.15	0.0033540164	10,000	4	0.5	0	25.000	0.0000	25.000	0.0000
26	299.15	0.0033428046	9,602	3.9823617016	0.4898479747	-0.0101520253	26.017	0.0170	26.011	0.0109
27	300.15	0.0033316675	9,226	3.9650134503	0.479871008	-0.020128992	27.022	0.0224	27.011	0.0106
28	301.15	0.0033206043	8,866	3.947727727	0.4699459345	-0.0300540655	28.029	0.0291	28.012	0.0120
29	302.15	0.0033096144	8,522	3.9305415299	0.4601015009	-0.0398984991	29.035	0.0347	29.013	0.0129
30	303.15	0.003298697	8,194	3.9134959596	0.4503682533	-0.0496317467	30.036	0.0364	30.011	0.0109
31	304.15	0.0032878514	7,879	3.8964711005	0.440684602	-0.059315398	31.041	0.0412	31.013	0.0128
32	305.15	0.0032770768	7,579	3.8796119071	0.4311394277	-0.0688605723	32.040	0.0403	32.010	0.0103
33	306.15	0.0032663727	7,291	3.8627870982	0.4216644497	-0.0783355503	33.041	0.0415	33.011	0.0108
34	307.15	0.0032557382	7,016	3.8460895804	0.4123178185	-0.0876821815	34.039	0.0391	34.009	0.0090
35	308.15	0.0032451728	6,752	3.8294324336	0.4030563515	-0.0969436485	35.038	0.0384	35.010	0.0100
36	309.15	0.0032346757	6,500	3.8129133566	0.3939393939	-0.1060606061	36.033	0.0334	36.008	0.0078
37	310.15	0.0032242463	6,258	3.7964355588	0.3849181941	-0.1150818059	37.030	0.0302	37.008	0.0083
38	311.15	0.003213884	6,027	3.7801011915	0.3760529107	-0.1239470893	38.023	0.0226	38.005	0.0053
39	312.15	0.003203588	5,805	3.7638022241	0.3672888326	-0.1327111674	39.017	0.0174	39.005	0.0053
40	313.15	0.0031933578	5,592	3.7475671627	0.3586454592	-0.1413545408	40.013	0.0129	40.007	0.0066
41	314.15	0.0031831927	5,389	3.7315081836	0.3501851972	-0.1498148028	41.003	0.0026	41.002	0.0022
42	315.15	0.0031730922	5,194	3.7155019453	0.3418454653	-0.1581545347	41.994	0.0060	42.000	0.0002
43	316.15	0.0031630555	5,007	3.6995775914	0.3336442993	-0.1663557007	42.986	0.0142	42.998	0.0025
44	317.15	0.0031530821	4,827	3.6836772988	0.3255547312	-0.1744452688	43.982	0.0184	43.999	0.0010
45	318.15	0.0031431715	4,655	3.6679196853	0.317639031	-0.182360969	44.974	0.0258	44.997	0.0031
46	319.15	0.0031333229	4,490	3.652246341	0.3098688751	-0.1901311249	45.967	0.0325	45.995	0.0054
47	320.15	0.0031235358	4,331	3.6365881837	0.302211988	-0.197788012	46.966	0.0340	46.997	0.0032
48	321.15	0.0031138097	4,179	3.6210723711	0.2947316454	-0.2052683546	47.962	0.0383	47.995	0.0048
49	322.15	0.003104144	4,033	3.605628222	0.2873939999	-0.2126060001	48.959	0.0407	48.994	0.0057
50	323.15	0.0030945381	3,893	3.5902844037	0.2802130569	-0.2197869431	49.957	0.0431	49.992	0.0077
51	324.15	0.0030849915	3,758	3.5749567758	0.2731501672	-0.2268498328	50.960	0.0399	50.995	0.0053
52	325.15	0.0030755036	3,629	3.5597869682	0.2662704527	-0.2337295473	51.959	0.0405	51.992	0.0079
53	326.15	0.0030660739	3,505	3.5446880223	0.2595335061	-0.2404664939	52.961	0.0392	52.990	0.0098
54	327.15	0.0030567018	3,385	3.529558673	0.2528950318	-0.2471049682	53.971	0.0294	53.996	0.0043
55	328.15	0.0030473869	3,271	3.5146805441	0.2464772813	-0.2535227187	54.970	0.0299	54.990	0.0102
56	329.15	0.0030381285	3,160	3.4996870826	0.2401215805	-0.2598784195	55.984	0.0164	55.997	0.0029
57	330.15	0.0030289262	3,054	3.4848690327	0.2339512793	-0.2660487207	56.991	0.0087	56.998	0.0021
58	331.15	0.0030197796	2,952	3.4701163532	0.2279184682	-0.2720815318	58.000	0.0004	58.000	0.0005
59	332.15	0.0030106879	2,854	3.4554539688	0.2220320523	-0.2779679477	59.009	0.0089	59.000	0.0003
60	333.15	0.0030016509	2,760	3.4409090821	0.2163009404	-0.2836990596	60.015	0.0145	59.998	0.0018
61	334.15	0.002992668	2,669	3.4263485738	0.2106717184	-0.2893282816	61.026	0.0261	61.002	0.0024
62	335.15	0.0029837386	2,582	3.4119562379	0.2052137975	-0.2947862025	62.031	0.0305	62.000	0.0000
63	336.15	0.0029748624	2,498	3.397592434	0.1998719795	-0.3001280205	63.037	0.0371	63.001	0.0006
64	337.15	0.0029660389	2,417	3.3832766504	0.1946524926	-0.3053475074	64.044	0.0440	64.003	0.0027
65	338.15	0.0029572675	2,339	3.3690302218	0.1895615528	-0.3104384472	65.049	0.0493	65.005	0.0049
66	339.15	0.0029485478	2,264	3.3548764225	0.184605349	-0.315394651	66.051	0.0508	66.005	0.0052
67	340.15	0.0029398795	2,191	3.3406423776	0.1797227463	-0.3202772537	67.060	0.0603	67.016	0.0159
68	341.15	0.0029312619	2,122	3.3267453796	0.1750536215	-0.3249463785	68.048	0.0477	68.007	0.0071
69	342.15	0.0029226947	2,055	3.3128118262	0.1704686852	-0.3295313148	69.039	0.0390	69.005	0.0052
70	343.15	0.0029141775	1,990	3.2988530764	0.165971643	-0.334028357	70.033	0.0329	70.009	0.0094
71	344.15	0.0029057097	1,928	3.2851070296	0.1616364856	-0.3383635144	71.012	0.0118	71.002	0.0023
72	345.15	0.002897291	1,868	3.2713768719	0.1573980452	-0.3426019548	71.989	0.0105	71.998	0.0021
73	346.15	0.002888921	1,810	3.2576785749	0.1532599492	-0.3467400508	72.964	0.0359	72.995	0.0051
74	347.15	0.0028805992	1,754	3.244029589	0.1492257955	-0.3507742045	73.934	0.0661	73.992	0.0080
75	348.15	0.0028723251	1,700	3.2304489214	0.1452991453	-0.3547008547	74.897	0.1029	74.987	0.0126

## Murata NCPxxXH103xx Thermistor
Murata SMD thermistor, part number NCP18XH103F03RB
Resistance ± 1%, Beta = 3380 ± 1%

				Average absolute error =	0.0872		0.0081

Temperature / °C	R (ohms)	Voltage ratio	Voltage ratio-0.5	Modeled T using 3rd order rational polynomial function, -40 to +125°C	ABS Error	Modeled T using 3rd order rational polynomial function, 0 to +75°C	ABS Error
-40	195,652	0.9513741661	0.4513741661	-40.016	0.0160	-50.538			Fit over -40 to +125
-35	148,171	0.9367772853	0.4367772853	-35.039	0.0392	-42.123
-30	113,347	0.9189279026	0.4189279026	-29.983	0.0170	-34.525
-25	87,559	0.8974979243	0.3974979243	-24.930	0.0698	-27.681
-20	68,237	0.8721832381	0.3721832381	-19.913	0.0870	-21.454
-15	53,650	0.8428908091	0.3428908091	-14.950	0.0496	-15.714
-10	42,506	0.8095455757	0.3095455757	-10.016	0.0156	-10.305
-5	33,892	0.7721680488	0.2721680488	-5.067	0.0671	-5.090
0	27,219	0.7313200247	0.2313200247	-0.109	0.1092	-0.004	0.0036
5	22,021	0.6877049436	0.1877049436	4.860	0.1404	5.006	0.0059
10	17,926	0.6419107642	0.1419107642	9.862	0.1380	9.997	0.0029
15	14,674	0.5947150847	0.0947150847	14.900	0.0998	14.997	0.0034
20	12,081	0.5471219601	0.0471219601	19.951	0.0493	19.998	0.0018
25	10,000	0.5	0	25.000	0.0000	25.000	0.0000
30	8,315	0.453999454	-0.046000546	30.051	0.0507	30.013	0.0125
35	6,948	0.4099598773	-0.0900401227	35.076	0.0760	35.014	0.0139
40	5,834	0.3684476443	-0.1315523557	40.067	0.0665	39.997	0.0027		Fit over 0 to 75
45	4,917	0.329623919	-0.170376081	45.050	0.0505	44.991	0.0087
50	4,161	0.2938351811	-0.2061648189	50.021	0.0214	49.988	0.0119
55	3,535	0.2611747322	-0.2388252678	54.991	0.0092	54.996	0.0039
60	3,014	0.231596742	-0.268403258	59.977	0.0230	60.029	0.0294
65	2,586	0.2054663912	-0.2945336088	64.902	0.0983	65.003	0.0032
70	2,228	0.1822047759	-0.3177952241	69.836	0.1641	69.983	0.0170
75	1,925	0.1614255765	-0.3385744235	74.826	0.1735	75.009	0.0094
80	1,669	0.1430285371	-0.3569714629	79.851	0.1494	80.053
85	1,452	0.1267900803	-0.3732099197	84.903	0.0967	85.102
90	1,268	0.1125310614	-0.3874689386	89.958	0.0415	90.126
95	1,110	0.099909991	-0.400090009	95.051	0.0506	95.154
100	974	0.0887552397	-0.4112447603	100.162	0.1623	100.164
105	858	0.0790200774	-0.4209799226	105.210	0.2099	105.072
110	758	0.0704591932	-0.4295408068	110.207	0.2068	109.890
115	672	0.0629685157	-0.4370314843	115.102	0.1016	114.570
120	596	0.0562476406	-0.4437523594	119.994	0.0062	119.205
125	531	0.050422562	-0.449577438	124.690	0.3101	123.615

## Cold Junction Fit
Cold Junction Compensation of a Type K Thermocouple Using a Curve J Thermistor

				Average abs error =	0.0219866178		0.0030577752

Temperature (°C)	Type K TC Voltage (mV)	Curve J Thermistor R (ohms)	Thermistor Reading as R/(R+Ro) - 0.5	TC Modeled / (5 parameter)	Abs Temperarure Error	TC Modeled / (7 parameter)	Abs Temperarure Error
0	0.000	29,490	0.247	-0.0010	-0.0249839288	0.0003941609	0.0101066903
1	0.039	28,155	0.238	0.0385	-0.0114599135	0.0401214293	0.028035732
2	0.079	26,888	0.229	0.0781	-0.0226935179	0.0797947998	0.0198699943
3	0.119	25,685	0.220	0.1177	-0.0337431365	0.1194369452	0.0112037242
4	0.158	24,543	0.211	0.1573	-0.0175646951	0.159042814	0.0260703511
5	0.198	23,457	0.201	0.1970	-0.0252035144	0.1986844714	0.017111785
6	0.238	22,425	0.192	0.2367	-0.0325874675	0.2383347445	0.0085831931
7	0.277	21,444	0.182	0.2765	-0.0122185352	0.2780054142	0.0251353545
8	0.317	20,512	0.172	0.3163	-0.0173822003	0.317671182	0.01677955
9	0.357	19,624	0.162	0.3562	-0.0196388328	0.3574436653	0.0110916328
10	0.397	18,780	0.153	0.3961	-0.0216828863	0.3972212491	0.0055312285
11	0.437	17,977	0.143	0.4361	-0.022793395	0.4370374075	0.0009351885
12	0.477	17,212	0.133	0.4761	-0.0219058906	0.4769383354	-0.0015416159
13	0.517	16,484	0.122	0.5162	-0.020379536	0.5168727363	-0.0031815924
14	0.557	15,791	0.112	0.5563	-0.018209759	0.5568428772	-0.0039280711
15	0.597	15,130	0.102	0.5965	-0.0136520312	0.5969197483	-0.0020062925
16	0.637	14,501	0.092	0.6366	-0.0093405867	0.6369990391	-2.40225030423424E-05
17	0.677	13,901	0.082	0.6769	-0.0030586372	0.6771664024	0.0040585963
18	0.718	13,329	0.071	0.7172	-0.0208864235	0.7173876755	-0.0153081123
19	0.758	12,783	0.061	0.7575	-0.0115680346	0.7577032642	-0.0074183951
20	0.798	12,263	0.051	0.7979	-0.0027607542	0.7980091488	0.0002287188
21	0.838	11,766	0.041	0.8384	0.0086335239	0.8384365516	0.0106475995
22	0.879	11,293	0.030	0.8787	-0.0063369557	0.878800273	-0.004993176
23	0.919	10,840	0.020	0.9193	0.0075924822	0.9193426886	0.0083582585
24	0.960	10,409	0.010	0.9598	-0.0057301649	0.9597848315	-0.0053792116
25	1.000	10,000	0.000	1.0000	0	1	0
26	1.041	9,602	-0.010	1.0410	0.0004694699	1.0410060553	0.000151382
27	1.081	9,226	-0.020	1.0816	0.0151100044	1.0815941031	0.0144903191
28	1.122	8,866	-0.030	1.1223	0.0080098347	1.1222885869	0.0070387049
29	1.163	8,522	-0.040	1.1631	0.0014087971	1.1629989264	-0.000026841
30	1.203	8,194	-0.050	1.2037	0.0171301396	1.2036227872	0.015189931
31	1.244	7,879	-0.059	1.2446	0.0134270946	1.2444429284	0.0108031329
32	1.285	7,579	-0.069	1.2853	0.0061176742	1.2851084794	0.0026458383
33	1.326	7,291	-0.078	1.3261	0.0029433696	1.3259327593	-0.0016810185
34	1.366	7,016	-0.088	1.3669	0.0225374716	1.3666881055	0.0167830606
35	1.407	6,752	-0.097	1.4079	0.0214770913	1.4075845995	0.0142585255
36	1.448	6,500	-0.106	1.4487	0.0181786017	1.4483803488	0.0092768006
37	1.489	6,258	-0.115	1.4898	0.0184399839	1.4893126254	0.0076250095
38	1.530	6,027	-0.124	1.5307	0.0160162221	1.5301260531	0.0030744655
39	1.571	5,805	-0.133	1.5717	0.0174649527	1.5710893131	0.0021783687
40	1.612	5,592	-0.141	1.6129	0.0210391815	1.6121314876	0.0032070146
41	1.653	5,389	-0.150	1.6538	0.0197303634	1.6529668	-0.0008097564
42	1.694	5,194	-0.158	1.6949	0.0211399999	1.6939070874	-0.0022661618
43	1.735	5,007	-0.166	1.7360	0.0234273412	1.7348782295	-0.0029700131
44	1.776	4,827	-0.174	1.7772	0.0302291029	1.776030176	0.0007360005
45	1.817	4,655	-0.182	1.8184	0.0339947862	1.8170557568	0.0013599212
46	1.858	4,490	-0.190	1.8596	0.0383680823	1.858105464	0.0025722922
47	1.899	4,331	-0.198	1.9010	0.0466309156	1.8993615619	0.008608616
48	1.941	4,179	-0.205	1.9422	0.0295627063	1.9404888664	-0.0124666728
49	1.982	4,033	-0.213	1.9835	0.0370331192	1.9816730631	-0.0079740696
50	2.023	3,893	-0.220	2.0248	0.0438556375	2.0228367958	-0.0039805902
51	2.064	3,758	-0.227	2.0663	0.0541922379	2.0642059385	0.004903297
52	2.106	3,629	-0.234	2.1076	0.0381931825	2.1053966148	-0.014716712
53	2.147	3,505	-0.240	2.1489	0.0463314888	2.1466415625	-0.0087423773
54	2.188	3,385	-0.247	2.1906	0.0608027768	2.188218149	0.0051940233
55	2.230	3,271	-0.254	2.2317	0.0426293193	2.2293481971	-0.0158976306
56	2.271	3,160	-0.260	2.2735	0.0608113269	2.2710422242	0.0010298595
57	2.312	3,054	-0.266	2.3150	0.0709174987	2.31249006	0.0116680956
58	2.354	2,952	-0.272	2.3565	0.0610997889	2.3539926246	-0.0001798883
59	2.395	2,854	-0.278	2.3980	0.0731167505	2.3954741369	0.0115643135
60	2.436	2,760	-0.284	2.4394	0.0803127136	2.4368498092	0.0202335532
61	2.478	2,669	-0.289	2.4810	0.073299494	2.4784919219	0.011998095
62	2.519	2,582	-0.295	2.5224	0.0800643996	2.5198661655	0.0206229883
63	2.561	2,498	-0.300	2.5638	0.0692523842	2.561363091	0.0088558783
64	2.602	2,417	-0.305	2.6054	0.0803277753	2.6029167763	0.0218280074
65	2.644	2,339	-0.310	2.6469	0.0706741948	2.6444533137	0.0110564322
66	2.685	2,264	-0.315	2.6883	0.0794155795	2.6858904446	0.0212010626
67	2.727	2,191	-0.320	2.7302	0.0777589445	2.7277206876	0.017577747
68	2.768	2,122	-0.325	2.7712	0.076632179	2.7686984529	0.0166298313
69	2.810	2,055	-0.330	2.8125	0.0614304651	2.8099036952	-0.0023488983
70	2.851	1,990	-0.334	2.8540	0.0726100835	2.8512838012	0.006757171
71	2.893	1,928	-0.338	2.8951	0.0510730822	2.8921093557	-0.0217230311
72	2.934	1,868	-0.343	2.9362	0.0530682298	2.932938045	-0.0252846432
73	2.976	1,810	-0.347	2.9774	0.0341052487	2.9736939946	-0.0562440335
74	3.017	1,754	-0.351	3.0185	0.036690038	3.0142934624	-0.0644413715
75	3.059	1,700	-0.355	3.0596		3.0546446847